采购需求

一、采购项目实施的必要性：

合同包1、椎间孔镜手术系统

泉州市正骨医院始创于1955年，是福建省成立最早的中医骨伤专科公立医院之一，是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科教研为一体的三级甲等中医专科医院。泉州市正骨医院北峰院区建设项目占地面积约100亩，总建筑面积约15万平方米，将建设一栋四层门急诊及医技楼、三栋九层病房护理单元和一栋九层办公综合楼等，新增床位1000张，致力打造成中西医结合骨科微创全国培训基地、全国中医医院医疗网络管理与推广示范基地、南少林正骨文化基地和中医骨伤文化馆。

椎间孔镜手术系统可解决临床微创手术方式治疗脊柱相关病症的紧缺情况。在满足临床使用效果的同时，具有良好的治疗效果。为医院提高医疗水平，增加手术效率等奠定良好基础。目前治疗间盘源性腰腿疼痛的常用微创治疗方法包括化学髓核溶解或激光气化等间接减压技术等，与之相比，脊柱内镜下椎间盘摘除术是针对性切除突出椎间盘碎片、减压神经根的直接技术。而近年被广大认可的后路椎间盘镜技术（MED），虽然可应用于各类腰椎间盘突出症，但是因其手术入路及手术过程与小切口开放手术方法相同，都需经椎旁肌入路和实施椎板开窗，肌肉韧带和骨质结构切除，因此其微创性有限。脊柱内镜与其相比具备创伤更小，出血更少，麻醉更简便，术后恢复更快及经济负担更轻等明显的优势。通过开展此项技术可以更好的提高临床治疗间盘源性腰腿疼痛水平。新院区北峰院区是医院重点工程，采购1套椎间孔镜手术系统是非常必要的。

合同包2、品目号1-1：病理显微镜

泉州市正骨医院始创于1955年，是福建省成立最早的中医骨伤专科公立医院之一，是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科教研为一体的三级甲等中医专科医院。泉州市正骨医院北峰院区建设项目占地面积约100亩，总建筑面积约15万平方米，将建设一栋四层门急诊及医技楼、三栋九层病房护理单元和一栋九层办公综合楼等，新增床位1000张，致力打造成中西医结合骨科微创全国培训基地、全国中医医院医疗网络管理与推广示范基地、南少林正骨文化基地和中医骨伤文化馆。

病理诊断工作包括通过活体组织检查和细胞学检查等，为临床提供明确的病理诊断，确定疾病的性质等，因病理诊断不是影像学的描述，而是明确的疾病，临床医师主要根据病理报告决定治疗原则、估计预后以及解释临床症状。这种权威性决定了它在所有诊断手段中的核心作用。因此病理会诊的质量对相关科室甚至对医疗整体的医疗质量构成极大的影响。正置显微镜是提供病理报告，提供准确判断的前提依据。是病理科工作者离不开的并且每天都要大量使用的设备，对于病理的会诊工作是不可缺少的一环，每种组织在显微镜下的细胞形态都是不同的，病理就是通过观看组织的显微细胞结构，最终确定疾病的种类。新院区北峰院区是医院重点工程，而目前科室缺少相关设备，因此申请4台正置显微镜。

合同包3、等离子电切镜系统

泉州市正骨医院始创于1955年，是福建省成立最早的中医骨伤专科公立医院之一，是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科教研为一体的三级甲等中医专科医院。泉州市正骨医院北峰院区建设项目占地面积约100亩，总建筑面积约15万平方米，将建设一栋四层门急诊及医技楼、三栋九层病房护理单元和一栋九层办公综合楼等，新增床位1000张，致力打造成中西医结合骨科微创全国培训基地、全国中医医院医疗网络管理与推广示范基地、南少林正骨文化基地和中医骨伤文化馆。

等离子电切镜是对前列腺和膀胱肿瘤电切最有效的治疗手段。过去常规的电切镜最大的问题就是容易形成患者水中毒，止血效果差，要求外科医生手术控制在1小时内完成。同常规前列腺电切术相比，等离子双极电切以生理盐水做冲洗液，采用动态等离子切割机制。等离子电切系统能够带给操作者最清晰、广泛、真实、 准确的视野图像，最真实的反映出患者的腔内状态，即便是在一些危机情况下（如出血）也能够清晰的分别出组织结构。最大程度的保证了手术安全、顺利的进行，缩短手术时间，提高内镜使用周转率，提高医生的手术效率，减少医生的劳动强度。经尿道前列腺电切术和经尿道前列腺等离子电切术均是一种安全性高、并发症少、疗效确切的手术方法，是公认的治疗前列腺增生的"金"标准。新院区北峰院区是医院重点工程，采购1套等离子电切镜系统是非常必要的。

合同包4、术中电生理监测系统

泉州市正骨医院始创于1955年，是福建省成立最早的中医骨伤专科公立医院之一，是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科教研为一体的三级甲等中医专科医院。泉州市正骨医院北峰院区建设项目占地面积约100亩，总建筑面积约15万平方米，将建设一栋四层门急诊及医技楼、三栋九层病房护理单元和一栋九层办公综合楼等，新增床位1000张，致力打造成中西医结合骨科微创全国培训基地、全国中医医院医疗网络管理与推广示范基地、南少林正骨文化基地和中医骨伤文化馆。

术中电生理监测系统可用于全身脊柱骨科手术，如颈椎前后路手术、经皮椎骨成形术、后路腰椎手术、椎弓根钉植入、胸腔镜下椎弓根钉经皮植入术、脊柱侧弯矫形，腰椎侧方入路等等。任何涉及神经的手术术中均可实时监测。脊柱手术会涉及到脊髓、肌电、运动、体感等神经功能的手术风险，此类产品就是针对该手术风险进行预警，将该手术损伤以上神经功能的风险降到最低，在触碰该神经功能区域时会给出预警，给手术医生提供相对安全放心的手术环境。新院区北峰院区是医院重点工程，采购1套术中电生理监测系统是非常必要的。

- 采购清单

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 椎间孔镜手术系统 | A032007 医用内窥镜 | 套 | 1 | 145万 |
| 2 | 1 | 显微镜 | A032004 医用光学仪器 | 台 | 4 | 40万 |
| 3 | 1 | 等离子电切镜系统 | A032007 医用内窥镜 | 套 | 1 | 170万 |
| 4 | 1 | 术中电生理监测系统 | A032003 医用电子生理参数检测仪器设备 | 套 | 1 | 120万 |

- 三、具体采购需求

（1）技术要求

合同包1、椎间孔镜手术系统

（一）脊柱内镜微创手术系统（数量：1套）

1、椎间盘内窥镜2支：

1.1 视向角≥30度

1.2 视场角≥80度

1.3 工作通道直径≥3.75mm

1.4 外径≤6.3mm

1.5 工作长度：≥181mm

1.6 配备无阀门开关的两个冲洗通道，配接标准光源摄像系统和相关手术器械，经椎板间和经椎间孔入路手术。进水口和出水口不带水指关节，使内窥镜消毒简单、彻底，大大降低了因消毒不彻底而感染的几率。具有脊柱微创手术技术的延续性，可以配合椎间盘内窥镜进行椎间盘突出和脱垂的手术，同时可以进行颈椎镜的微创手术。

2、具有双通道定位和注射功能的扩张器,直径5.0mm-7.0mm，长度225mm-280mm的三种。扩张器（双通道）：长度≤225mm, 直径≤6.3mm。

★3、配备内窥镜下使用可高温高压消毒重复使用的环锯一支，处理骨性组织；顶端五边形锁口功能，金属接口，可配备限位器，内径2.55mm-6.6mm，外径3.55mm-7.6mm，长度225mm-350mm；

镜下环锯:长度≥350mm，内径≥2.55mm，外径≤3.55mm。

4、环锯手柄：长度≥89mm

5、具有双手柄功能和密封帽的工作套管2件,长度≥178mm，直径6.5mm-7.5mm,可提供专利证书;长度178mm，内径≥6.5mm，外径≥7.5mm

6、镜下工作器械8件:

6.1髓核钳：长度≥330mm，直径≤3.5mm

6.2髓核钳：长度≥330mm，直径≥2.5mm

6.3直形向上髓核钳：长度≥330mm，直径≤2.0mm

6.4髓核抓钳带齿：长度≥330mm，直径≥3.5mm

6.5可弯抓钳（蛇形、带齿）：长度≥330mm，直径≥2.5mm头端螺旋弹簧25mm，可随意弯曲

★6.6椎板咬骨钳:长度≥360mm，直径≥3.5mm，切口角度50°,可拆卸使用，360°可旋转调节，管轴具有TiAIN合金涂层。

6.7咬骨钳手柄，可以和不同角度的椎板钳拆换使用，可以辅助椎板钳360°旋转。

6.8篮钳：长度≥330mm,直径≤2.5mm

★6.9向上篮钳：带角度篮钳，长度≥330mm,直径≥2.5mm。钳子手柄具有手掌手指式独特设计功能，具备手指弯钩功能设计，有效发挥手握力量的发挥。

7、配备可高温高压消毒的16G、18G、21G线锯导引器,长度150-280mm,直径0.8mm-1.6mm。

8、导丝1支：长度≤400mm，外径0.7mm~1.2mm

9、配备2mm\4mm 持针钳。

10、配备直形和钩形剥离器各一个，长度≥310mm，直径≥2.5mm。

11、配备手术骨锤一个。

12、配备可放置所有器械的器械盒以及内镜盒一套。

13、配逐级软组织扩张器，内径1.0mm-5.2mm，外径2.5mm-6.0mm，长度160mm-230mm.

14、配备空心钻5支，内窥镜镜下空心钻，用于骨科手术中切除骨或取骨用；外径±0.5mm：6.0mm~12mm；内径±0.5mm：4.5mm~10.2mm；长度±10%：120mm~350mm；

15、配备脊柱微创手术通道扩张管5支，用于扩大手术视野；外径±0.5mm：6.0mm~20mm，内径±0.5mm：5.0mm~19mm长度±10%：100mm~240mm。

（二）内窥镜摄像系统

1、设备用途：内窥镜下各个微创手术的探查治疗。

2、内容及要求

2.1HD数字高清影像摄像系统主机一台

★2.1.1≥1920x1080像素Native，16:9原始采集点阵，从CCD开始即符合对HD最高标准，支持1080I/1080P/720P各种制式监视器；

2.1.2≥ 8种客户定制模式，全面支持关节镜、腹腔镜、宫腔镜等多种腔镜显示；

2.1.3 60/50HZ频率提供优质的色彩亮度、还原度、解析度；

2.1.4 ≥600万像素摄像头；

2.1.5  HD-SDI、HD-DVI、YPRPB、IEEE-1394DV、YC、Composite六种输出制式，支持各种监视器和远程存储；

2.1.6高质量数字变焦，快门速度达到1\10000秒；

2.1.7带数字控制接口，可连接数字化手术室；

2.1.8提供全部数字和模拟信号制式。

★2.1.9 具有布鲁斯特角，具有偏角镜头防止杂散光源进入。

2.1.10配置医用高清显示器≥27寸1台，台车1部。

2.2  氙光源一台

★2.2.1 输入功率≥500W；

2.2.2 更佳的自然色还原；

2.2.3 轮盘式接口,兼容全部主流品牌；

★2.2.4数码控制光能输出，色温5700-6000K，大液晶屏显示，可跟踪灯泡使用时间；

2.2.5 工作寿命≥500小时，灯泡寿命显示及待机保护；

2.2.6 可由高清摄像实现术中实时控制。

（三）配置

脊柱内镜微创手术系统配置

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 椎间盘内窥镜 | 2个 |
| 2 | 扩张器 | 5个 |
| 3 | 环锯 | 1个 |
| 4 | 环锯手柄 | 1个 |
| 5 | 工作套管 | 2个 |
| 6 | 髓核钳 | 3个 |
| 7 | 抓钳 | 2个 |
| 8 | 咬骨钳 | 1个 |
| 9 | 咬骨钳手柄 | 1个 |
| 10 | 篮钳 | 2个 |
| 11 | 骨锤 | 1个 |
| 12 | 持针钳 | 1个 |
| 13 | 线锯导引器 | 3个 |
| 14 | 剥离器 | 2个 |
| 15 | 导丝 | 1个 |
| 16 | 器械盒 | 2个 |
| 17 | 内窥镜盒 | 1个 |
| 18 | 空心钻 | 5个 |
| 19 | 脊柱微创手术通道扩张管 | 5个 |

内窥镜摄像系统配置

| 序号 | 产 品 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 数字高清影像系统 |  |
| 1 | HD 高清摄像主机 | 1 |
| 2 | HD数字高清摄像头 | 1 |
| 3 | HD聚焦耦合器 | 1 |
| 4 | 医用高清显示器 | 1 |
| 5 | 刻录机 | 1 |
| 6 | 车架 | 1 |
| 二 | 氙光源系统 |  |
| 1 | 氙光源系统主机(含灯泡） | 1 |
| 2 | 光缆 | 1 |
| 3 | 镜端接头 | 1 |
| 4 | 面板接头 | 1 |

合同包2、品目号1-1：病理显微镜

（一）病理显微镜1（2台）

1、光学系统：采用无限远校正光学系统，具有明场功能；可扩展暗场、相衬、偏光，荧光等功能。

▲2、电动聚光镜：在高低倍物镜切换时聚光镜顶镜自动适配物镜，无须人工调节。带与物镜放大倍数相匹配彩色标记的孔镜光栏，

▲3、带不少于6个物镜对应的切换按钮及四个物镜快捷切换键。

4、电动物镜转换器：电动编码物镜转换器，带双物镜自由切换模式，快速实现两个物镜转换。

5、观察筒：宽视野三目镜筒，FOV≥22，倾角度可调范围0-35°

6、照明装置：LED照明，适合所有照明场合；光强自动跟踪，随物镜切换的光强管理，保护眼睛不被强光晃到。

7、调焦系统：三档调焦(粗、中、细)调焦旋钮高低可调、阻尼可调、调焦上限位；调焦与X-Y调节全对称，实现无疲劳操作，微调最小步进≤1um。

8、载物台：

8.1高硬度金属陶瓷面载物台，耐磨、防腐蚀；行程范围76x26mm。

8.2载物台手柄用户可自己左右手互换，操作手柄高低可调、阻尼可调。（用户可自我更换左右手）

9、样夹可单手操作，方便同时记录；X-Y移动无暴露齿条。

10、目镜：10X宽视野目镜，视野数为≥22mm，双目屈光度可调。

11、高级平场消色差物镜：

2.5X（NA≥0.07），4X（NA≥0.10），10X(NA≥0.25)，20X(NA≥0.40)，

40X(NA≥0.65) ，100X（NA≥1.25）

USB机身支持电脑调控，所有电动部件及光亮度可通过软件调节控制。

（一）病理显微镜2（2台）

1、光学系统：HCS无限远校正光学系统，具有明场功能；可扩展荧光、相衬、偏光、多人共览等功能。

2、聚光镜：带与物镜放大倍数相匹配的孔镜光栏彩色标记，内置式科勒照明。

3、物镜转换器：不少于6孔物镜转换器

4、观察筒：宽视野三目镜筒，FOV≥25，倾角度≥30°

5、照明装置：一体化LED照明装置

6、调焦系统：同轴粗\中\细调焦, 粗调高度限制位，粗调旋钮高度可调、阻尼可调，高精度的微调旋钮（最小微调刻度单位1微米）内置防下滑结构,调焦与X-Y驱动调节同轴对称，实现无疲劳操作。

7、载物台：行程范围≥76×26mm，高硬度金属陶瓷面，载物台手柄左右手互换，载物台X-Y驱动装置阻尼可调。

8、双玻片样夹可单手操作，方便同时记录；X-Y移动无暴露齿条

9、目镜：宽视野目镜，视场≥22mm，双目屈光度可调，带目镜保护圈。

10、物镜：

4X（NA≥0.10）；10X（NA≥0.25）；20X(NA≥0.40)；40X（NA≥0.65），100X（NA≥1.25）

# 11、配置清单：描述

# 平场复消色差光学显微镜主机     数量：1

# 调焦驱动 2x 变速	             数量：1

# DM2000/2500 六位物镜转换器	数量：1

# DM2000/2500/3000 调焦手柄	数量：1

# 人性化陶瓷面载物台          	数量：1

# 载物台X-Y控制	            数量：1

# 夹片器	                     数量：1

# 聚光镜                      	数量：1

# 照相镜筒                       	数量：1

# 目镜HC PLAN  10x/22       	数量：2

# 物镜4x/0.10， 	              数量：1

# 物镜10x/0.25,               	数量：1

# 物镜20x/0.40                	数量：1

# 物镜40x/0.65                	数量：1

# 油镜100x/1.25	              数量：1

合同包3、等离子电切镜系统

（一）全高清摄像系统

- （1）内窥镜摄像系统

1、★完全数字式（HD）全高清三晶片内窥镜摄像主机，分辨率≥1920*1080P

2、摄像主机支持≥1920*1200分辨率

▲3、摄像主机采用超大轻触式≥14.5*8CM液晶屏（压力感应戴手套也可操作），提供简体中文编辑功能

4、触摸式自动白平衡，自动亮度控制（自动快门），最大增益（放大）≥10dB；自动快门控制范围：1/60秒-1/10000秒

5、具有USB、HDMI、3G-SDI等输出接口

6、支持16:9、16:10、5:4及4:3高清晰度视频输出

▲7、具备≥4个USB接口，可通过高清摄像头按键实现术中即时高清图片抓取

8、机身一体式的高清录像功能保证实时录制的手术影像为全高清影像像素1080p，可以通过高清摄像头按键控制实现术中即时影像刻录

▲9、至少可预设关节镜、泌尿外科镜、鼻窦镜、腹腔镜、宫腔镜、软性镜、激光、显微镜等11种专业手术模式

10、可自定义手术模式，自定义的参数包括：快门熟读、数字增强水平、红绿蓝偏色、增益水平、高光过滤

▲11、至少6种SIM模式，便捷按键式切换，通过色彩对比模式，对血管和组织进行强烈的色彩区分，有助于区分早期癌病变的组织

12、具备手术室一体化功能，而且可以实现人机对话，自动控制光源

13、支持系统软件版本升级并免费

14、主机可连接多种长度摄像头3/5/8米，并可连接电子镜

15、系统自动修复屏幕亮点功能

16、支持摄像头热插拔功能

17、影像系统具有PIP功能，可外接B超、CT、MR等图像

18、图像画面至少5级电子放大功能

19、图像画面至少10级亮度可调

20、具备感光功能，可根据环境自动调节操作屏亮度

- 21、可调节多种输出比例

- （2）3CCD高清摄像头（含镜头）

- 1、3CCD晶片，每个晶片1/3英寸，像素≥1920*1080；≥16：9格式

- ★2、摄像头齐焦光学变焦，光学变焦≥2倍，适用于腹腔镜、宫腔镜、膀胱镜、关节镜、纤维软镜，无需更换光学接口

- 3、摄像头可以控制冷光源亮度、影像的拍摄和录制

- 4、摄像头可以通过数据集成总线控制系统调控光源的亮度等功能

- 5、摄像头具有图像增强功能，适用用小镜子和纤维镜

- 6、摄像头配备抗干扰连线，可以优先对抗手术室气压电磁干扰

- 7、摄像头配置≥2个可按键编程的功能键，至少可设置四种快捷键

- 8、变焦高清变焦镜头f=13-29MM

- 9、快速锁扣

- 10、摄像头由三部分组成，可单独更换

- 11、可支持高压消毒、低温等离子等方式

- 12、人体工程学设计，摄像头散热效果佳，温度低

- （3）内窥镜摄像系统

- 1、分辨率≥1920x1080像素

- 2、自动白平衡，增加光增益，电子快门功能

- 3、摄像头遥控功能,数字信号处理系统

- 4、1x USB 2.0，1x HDMI,  模拟信号等输出

- 5、动态图像处理技术；带记忆的自动色彩修正功能

- ▲6、摄像主机面板前有USB接口可接U盘，并通过摄像头按键实现术中即时图片抓取。摄像主机整合了影像刻录功能，可以通过摄像头按键控制实现术中即时影像刻录；同时可配合高清图文工作站实现上述功能

- 7、自动电子快门控制；面板简洁，容易操作；便于清洁

- 8、独立设置的记忆功能

- 9、可调节多种输出比例

- 10、图像画面至少5级电子放大功能

- 11、图像画面至少10级亮度可调

- 12、至少三级轮廓增强功能

- 13、支持16:9、5:4及4:3高清晰度视频输出

- 14、至少三级内窥镜图像自适应功能

- （4）3CCD高清摄像头（含RIWO镜头）

- 1、3CCD晶片，每个晶片1/3英寸，像素≥1920*1080

- 2、适用于腹腔镜、宫腔镜、膀胱镜、关节镜、纤维软镜，无需更换光学接口

- 3、摄像头可以控制冷光源亮度、影像的拍摄和录制

- 4、摄像头具有图像增强功能，适用用小镜子和纤维镜

- 5、摄像头配备抗干扰连线，可以优先对抗手术室气压电磁干扰

- 6、摄像头配置2个可按键编程的功能键，至少可设置四种快捷键

- 7、高清调焦镜头f=14mm

- 8、快速锁扣

- 9、摄像头由三部分组成，可单独更换

- 10、可支持高压消毒、低温等离子等方式

- 11、人体工程学设计，摄像头散热效果佳，温度低

- （5）内窥镜冷光源

- ★1、LED冷光源，色温≥6500K, 灯泡寿命≥30000小时

- 2、光照强度等同于300w氙灯光源

- 3、级别-CF(心脏手术屏护)

- 4、自带遮光板，无论任何情况，不连光纤不会发生光泄露

- 5、自带滤光片，可滤除紫外光和红外光输出亮度可数字调节

- 6、手动调光

- 7、高效且节约成本

- 8、具有温度控制系统，避免设备温度过高

- 9、光缆感应安全模式，当移除光缆时自动降低光亮度

- 10、环保低噪音技术（≤25dB）

- （6）内窥镜冷光源

- ★1、LED冷光源，色温≥6500K, 灯泡寿命≥30000小时

- 2、级别-CF(心脏手术屏护)

- 3、自带遮光板，无论任何情况，不连光纤不会发生光泄露

- 4、自带滤光片，可滤除紫外光和红外光输出亮度可数字调节

- 5、手动调光

- 6、高效且节约成本

- 7、具有温度控制系统，避免设备温度过高

- 8、光缆感应安全模式，当移除光缆时自动降低光亮度

- 9、环保低噪音技术（≤25dB）

- （7）≥27寸监视器

- 1、显示器尺寸:≥27英寸

- 2、图像尺寸（对角线） ≥686 mm，像素效率：≥0.9999

- 3、分辨率:≥1920×1080（全高清），长宽比:≥16:9，画面尺寸≥597.9×336.3mm

- 4、显示色:≥10.7亿色，对比度:≥≥1000:1，亮度:1000cd/m2

- 5、输入端子:3G-SDI×1、DVI-D×2、总成:×1、D-Sub:15×1、S摄像机（Y/C）×1；

- 6、输出端子:3G-SDI×1、DVI-D:×1、总成×1

- 7、可双屏同步显示不同信号源图像

- 8、与摄像系统主机同一品牌

- （8）医用台车

1、五层钢架结构、牢固耐用

2、带脚刹功能，轮子为耐磨静音轮

3、多功能，带抽屉、插线板

- 4、拆卸安装方便

- （9）二氧化碳气腹机

- 1、全电脑控制， LED触摸控制屏设计，漏气自动补偿

- ▲2、最大气流量≥45升/分钟

- 3、内压调节范围：3-25毫米汞柱

- 4、具有安全预充气功能，流量≥1升/分钟

- 5、可连接高压气瓶或中心供气，连接气源的输气管道根据实际手术间气源接口距离配备

- ▲6、有高、中、低三档流量设定，有实际流量的数字及面板显示功能

- 7、腔体模式：正常/小；特有的更加细致的流量调整，适用于儿科手术

- 8、多种软件模式可选（婴儿模式、Core网络化集成模式、Dialog对话显示模式）

- 9、有腹内压设定，实际腹内压数字及面板显示

- 10、有钢瓶压力过低，腹内压过高以及管道堵塞报警功能

- 11、 电击保护等级：CF级

- 12、 原配气腹管1套

- 13、通过网络端口，可整合一体化手术室

- 14、具有声光报警及错误代码提示功能

- （10）内窥镜

- 1、（高清）内窥镜，30度视角，视野125度超广角

- 2、直径：≥10mm

- 3、工作长度：≥300mm

- 4、带能量识别色环

- 5、消毒方式：可高温高压消毒（134°C/273°F）

- 6、数字式蓝宝石镜头

- 7、钛合金的镜管

- 8、

- 9、纤维光导束，直径≥5mm，长度≥3000mm

- （12）纤维内窥镜

- 1、外径≥15Fr.，器械通道≥7.5Fr.

- ▲2、镜体特殊材质设计，遇水后具有润滑作用，并且具有椭圆形斜切前端设计，可减少摩擦，避免镜体损伤，延长镜体寿命

- 3、可浸泡消毒并且适用于气体灭菌

- ▲4、镜身前端弯曲度可达上弯≥210°，下弯≥150°

- 5、直视角度≥0°，视野角度≥110°，景深≥35mm

- 6、有效工作长度≥400mm

- 7、具有固定镜子前端弯曲角度的制动装置，以方便医生操作

- 8、内置去摩尔纹滤光片，提升了光电成像性能。去除摩尔纹后用户将获得清晰的图像，降低了手术风险

- 9、可以在操纵杆处清晰地感受到镜身前端回正到0°位置

- 10、更轻、为最佳握持和降低操作人员的过疲劳的人体工程学的设计

- 11、配有镜桥、清洗刷、器械盒、测压装置和气体消毒阀各一个

- 12、纤维光导束，直径≥2.5mm，长度≥3000mm

- (二)前列腺等离子电切镜

- （1）电切镜

- 1、超广角≥12度柱状晶体光学镜

- 2、镜直径≥4mm

- 3、工作长度≥303.5mm

- 4、超清晰大画面技术

- 5、可浸泡、熏蒸、可134℃高温高压消毒

- 6、钛合金材质外壳

- 7、蓝宝石镜面

- （2）配套手术器械

- 1、外径≥26Fr自动锁扣外鞘，容纳和自动固定内鞘并为内鞘提供可旋转支持，提供连接冲水供应，回流孔增大，呈360°均匀分布，增加对流量，特殊凹槽设计

- 2、外径≥24Fr 自动锁扣内鞘，可控制和自动锁定外鞘和操作手件，在内外鞘与操作手件、内窥镜和电极之间建立可旋转连接，具有斜面设计的镜鞘陶瓷头前端，可在任意位置连接

- 3、前端凸点设计，利于水循环

- 4、内外鞘快速锁扣，提高手术效率

- 5、闭孔器

- 6、操作手件，被动式

- 7、操作器

- 8、导引管

- 9、电极

- 10、转换头

- 11、纤维光导束，直径≥2.5mm，长度≥3000mm

12、消毒盒

(3)电外科能量系统

1、用途：适用于内窥镜手术和开放手术中组织切割、凝血。双极水下电切和电凝功能满足膀胱肿瘤切除、前列腺切除、前列腺汽化和宫腔电切的手术

2、技术性能要求

▲2.1、智能操作系统，≥5块触控屏操作

2.2、具备智能能量控制系统，采用火花调节技术，实时监测组织阻抗变化，将切割和凝血结合，切跟速度快，热损伤低

2.3、独立输出端口≥4个，两个单极输出口和两个双极输出口可同时连接四个器械，器械连接和启动具有声光提示

2.4、中性电极监控系统具有：检测患者与电极之间的接触质量，监测电流密度、电极有效使用面积、患者皮肤导电能力

2.5、婴儿专用手术模式，自动限制输出模式和功率及负极板接触质量，保证婴儿手术的安全性

2.6、自动器械检测装置智能识别插入的器械种类，并快速完成对应的功能设置

2.7、专科程序选择，方便功能设定；程序存储功能可存储不少于350组程序

2.8、具有升级功能不断完成功能的扩展，本机能够升级血管闭合等

2.9、具有光纤插口、以太网、USB、音频输入、CAN/UART通信接口。可通过以太网接口可进行远程故障检测、维护、功能升级等

3、功能要求

3.1、具有双极水下电切和电凝、单极电切和电凝、内镜下电切和电凝、双极电切和电凝等功能

3.2、双极水下电切：全自动功率调整，无需功率设定，≥3种模式，可以匹配各品牌双极电切镜

3.3、双极水下电凝：≥350W

3.4、单极水下电切：全自动功率调整，无需功率设定，≥5种模式

3.5、单极水下电凝：≥120W

3.6、双极电切：功率≥200W

3.7、双极凝血：功率≥120W，具有标准双极电凝、精细双极电凝、强力双极电凝、腹腔镜双极电凝模式、双极自动启动功能

3.8、单极电切：功率≥350W，≥9种混切效果

3.9、单极凝血：具有柔和电凝、强力电凝、腹腔镜电凝和喷凝电凝模式；强力电凝功率≥250W

(三)配置要求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全高清摄像系统 |  |  |  |
| 1 | 内窥镜摄像系统 | 2 | 台 |
| 2 | 3CCD高清摄像头 | 2 | 个 |
| 3 | 镜头 | 1 | 个 |
| 4 | RIWO镜头 | 1 | 个 |
| 5 | 内窥镜冷光源 | 2 | 台 |
| 6 | ≥27寸监视器 | 1 | 台 |
| 7 | ≥21寸显示器 | 1 | 台 |
| 8 | 医用台车 | 2 | 台 |
| 9 | 二氧化碳气腹机 | 1 | 台 |
| 10 | 内窥镜 | 1 | 根 |
| 11 | 纤维光导束 | 2 | 根 |
| 12 | 纤维内窥镜 | 1 | 根 |
| 13 | 图文工作站 | 1 | 台 |
| 14 | 消毒盒 | 2 | 个 |
| 前列腺等离子电切镜 |  |  |  |
| 1 | 电切镜 | 1 | 根 |
| 2 | 操作手件 | 1 | 个 |
| 3 | 镜鞘 | 2 | 根 |
| 4 | 闭孔器 | 1 | 根 |
| 5 | 操作器 | 1 | 把 |
| 6 | 导引管 | 1 | 根 |
| 7 | 电极 | 4 | 根 |
| 8 | 转换头 | 1 | 个 |
| 9 | 纤维光导束 | 1 | 根 |
| 10 | 消毒盒 | 1 | 个 |
| 11 | 高频电外科系统主机 | 1 | 台 |
| 12 | 双脚踏开关 | 1 | 个 |
| 13 | 双极连接电缆 | 2 | 根 |

合同包4、术中电生理监测系统

1、硬件要求:

1.1 电脑主机：双核 ≥2.5G，≥4G内存，≥320G硬盘，DVD刻录机，≥15寸液晶显示屏。

1.2 放大器：单个放大器配备≥16通道，具备≥32个电极输入孔，防溅入设计。

★1.3 16通道放大器与头盒一体化设计，无需外接延长排线。

1.4 共模抑制比≥100dB，噪声电平≥20nV。

1.5 电刺激器一套，≥8个独立的恒流/恒压高电平电刺激，输出范围0-100mA和0-400V，1通道低电平刺激，输出范围可调。内置专用TCeMEP刺激模式。

1.6 每通道最大恒压输出电压0-1000V（拒绝通过串联两个通道刺激输出或外接其他刺激器的方法），即可完成麻醉状态下MEP监测。

1.7 配置视频采集适配器，可同步回放影像和电生理信号。

1.8 支持诱发电位、肌电图、脑电图、运动诱发电位等同时监测。

1.9 数据自动存储和保护功能，断电后再度开机数据自动恢复。

1.10 记录电极及刺激电极脱落自动报警。

1.11 自动伪迹抑制功能。

1.12 专用防电刀干扰探头。

1.13 报告系统和病员数据库。

★1.14 可以与同一品牌导航软件同步结合，精确定位

★1.15 双模式运行软件：模块化易用版（在线帮助电极安装和阻抗测试）和专业多功能版

1.16 工作单元与电脑软件分析主机之间数据传输：高速USB电缆

2、软件要求：

★2.1 原厂中文操作界面

2.2 诱发电位术中监护（体感、听觉、视觉）。

2.3 肌电图、刺激肌电图术中监护。

2.4 经颅电刺激运动诱发电位术中监测。

2.5 脑电术中监测，包括CSA、DSA、CDSA分析。

2.6 脑电边界功率、峰值功率、相干分析及爆发抑制分析实时监测。

2.7 麻醉深度监测。

2.8 TOF试验肌松监测。

2.9 H反射术中监测。

3、配置清单

3.1	控制器	1	个

3.2	数字前置放大器	1	个

3.3	电缆线-前置放大器	1	根

3.4	刺激器扩充器	1	个

3.5	电缆线-刺激器扩充器	1	根

3.6	静音检测探针	1	个

3.7	鼠标	1	个

3.8	阻抗测试接头	1	个

3.9	简易模块	1	个

3.10	 ≥1.2M 螺旋形电极	12 	包

3.11	≥13MM 27G 2.0M 双针式电极	12 	包

3.12	单极 针直径≥27G 电缆长度2.5M	12 	包

3.13	单极 针直径≥27G 电缆长度1.5M	12	包

3.14	手术医生调控探头	1	包

3.15	螺旋形刺激电极	1	包

3.16	便携式工作站（含中文监护软件）1台：Windows操作系统、术中SSEP监护软件、术中MEP监护软件、术中AEP监护软件、术中VEP监护软件、术中EEG/CSA/DSA/CDSA监护软件、术中自发EMG、诱发EMG监护软件、术中TOF测试软件、术中椎弓根钉测试软件、术中D Wave、H Reflex监护软件

（2）商务要求

合同包1

1、交付地点：采购人指定地点

2、交付时间：收到供货通知 (30 ) 天内

3、交付条件：验收合格后交付

4、是否收取履约保证金：否

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 自货物交付后30个工作日内，采购方应依照双方确定标准对货物的质量进行验收，验收不合格的，可向供应商提出异议。供应商应在接到异议后一周内进行更换，直至验收合格。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | ①合同签订生效后支付30%预付款；②设备到货，安装调试、最终验收合格后30日内支付合同金额的60%货款；③验收合格满1年后无未了事宜付清10%余款。 注：根据《泉州市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》泉财采【2022】169号文要求，如中标人为中小企业则按以下方式进行支付：①合同签订生效后支付50%预付款；②设备到货，安装调试、最终验收合格后30日内支付合同金额的40%货款；③验收合格满1年后无未了事宜付清10%余款。 |

合同包2

1、交付地点：采购人指定地点

2、交付时间：收到供货通知 (30 ) 天内

3、交付条件：验收合格后交付

4、是否收取履约保证金：否

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 自货物交付后30个工作日内，采购方应依照双方确定标准对货物的质量进行验收，验收不合格的，可向供应商提出异议。供应商应在接到异议后一周内进行更换，直至验收合格。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | ①合同签订生效后支付30%预付款；②设备到货，安装调试、最终验收合格后30日内支付合同金额的60%货款；③验收合格满1年后无未了事宜付清10%余款。 注：根据《泉州市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》泉财采【2022】169号文要求，如中标人为中小企业则按以下方式进行支付：①合同签订生效后支付50%预付款；②设备到货，安装调试、最终验收合格后30日内支付合同金额的40%货款；③验收合格满1年后无未了事宜付清10%余款。 |

合同包3

1、交付地点：采购人指定地点

2、交付时间：收到供货通知 (30 ) 天内

3、交付条件：验收合格后交付

4、是否收取履约保证金：否

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 自货物交付后30个工作日内，采购方应依照双方确定标准对货物的质量进行验收，验收不合格的，可向供应商提出异议。供应商应在接到异议后一周内进行更换，直至验收合格。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | ①合同签订生效后支付30%预付款；②设备到货，安装调试、最终验收合格后30日内支付合同金额的60%货款；③验收合格满1年后支付5%余款；④验收合格满2年后支付5%余款。 注：根据《泉州市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》泉财采【2022】169号文要求，如中标人为中小企业则按以下方式进行支付：①合同签订生效后支付50%预付款；②设备到货，安装调试、最终验收合格后30日内支付合同金额的40%货款；③验收合格满1年后支付5%余款；④验收合格满2年后支付5%余款。 |

合同包4

1、交付地点：采购人指定地点

2、交付时间：收到供货通知 (30 ) 天内

3、交付条件：验收合格后交付

4、是否收取履约保证金：否

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 自货物交付后30个工作日内，采购方应依照双方确定标准对货物的质量进行验收，验收不合格的，可向供应商提出异议。供应商应在接到异议后一周内进行更换，直至验收合格。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | ①合同签订生效后支付30%预付款；②设备到货，安装调试、最终验收合格后30日内支付合同金额的60%货款；③验收合格满1年后无未了事宜付清10%余款。 注：根据《泉州市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》泉财采【2022】169号文要求，如中标人为中小企业则按以下方式进行支付：①合同签订生效后支付50%预付款；②设备到货，安装调试、最终验收合格后30日内支付合同金额的40%货款；③验收合格满1年后无未了事宜付清10%余款。 |

（一）技术服务要求：

1、安装调试要求:

1.1由中标人负责设备的现场安装和调试，在接到用户通知后派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格（由采购单位签字确认，附验收报告）；安装须符合我国国家有关技术规范和技术标准。

1.2中标人应在货物运抵现场一周前，向招标人提供安装调试及运行的进度计划表。

1.3在设备的安装、调试、试运行期间，中标人安装调试人员一切费用自理。

1.4中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场,清理妥当,费用由中标人负责。

1.5中标人提供的设备、材料及施工用具，在进入采购人安装地现场后的保管，由中标人负责；中标人在安装地现场施工人员的安全、保险、食宿，由中标人负责。

2、培 训要求

2.1现场培训：中标人在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

2.2专门培训：中标人就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方1名技术人员，直到采购人受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

2.3培训方式：技术培训、操作培训。

2.4此项费用应包含在投标总价中。

3、质保期和售 后服 务要求

★3.1质保期：合同包1质保期1年；合同包2质保期1年；合同包3质保期2年；合同包4质保期1年；（厂家或国家有更长质量保证期限规定的从其规定），从验收合格双方签字之日起计算。

3.2 产品实行终身维修。保修期内如出现因设 计、制造、运输、装卸等原因造成的质量问题，中标人应无偿负责维修、更换。保修期后出现故障，只收取基本维护费用。质量保修期内若产品在运行中发生问题，中标人应在24小时内派专业技术人员到现场进行维修和更换零部件或更换新产品等服务。质量保修期后，中标人有接到故障处理通知的，技术人员应在48小时内到达购采购人地点做好产品维修。此项费用包含在投标报价中。

3.3在保修期以后，保证用户在设备正常使用寿命期内，以合理价格购买到零配件和易损件，但只能收取配件费，不收人工服务费。

4、验收标准和验收方法

4.1 验收标准：设备按国家相关标准、招标文件及合同中相关条款要求进行验收。产品质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数。除采购文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但采购文件未列明的情形，则中标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。中标 后应向采购人提供其产品符合国家强制规定的证明材料。否则采购人有权视为验收不合格。

4.2 验收程序：货物验收分中标人出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

4.2.1 出厂检验：中标人在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标人应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证，结果必须符合4.1验收标准的要求。

4.2.2 安装调试检验：设备安装、调试过程，中标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定。检验记录应真实并提供给采购人。

4.2.3 最终验收：设备安装、调试结束后，由中标人负责并会同采购人及有关部门或专家（如需）按第4.1款规定的标准要求进行最终验收。发现虚假响应参数，将不予以验收。

4.3 中标人对国内交货的货物应单列清单注明。属于进口货物的须提供报关单等相关完税证明。如需办理进口手续，所需费用由中标人承担并负责办理相关手续。

4.4 本章节《技术规格要求》内容只提及产品主要配置，中标人应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保产品能通过验收和法定计量部门检定。因中标人提供的部件不足够，导致产品不能通过验收和法定部门计量检定，则所欠缺的部件由中标人负责免费提供，且每逾期一天，中标人须向采购人偿付不能通过验收和法定计量部门计量检定的产品总价的2‰的延误金。

4.5 在验收时所发生的一切费用由中标供 应商承担。

4.6 若验收不能符合要求，采购人将按合同商务条款的有关规定执行。

5、技术资料要求

中标人应在设备交货时向采购人提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术操作手册、技术说明书；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

6、专用工具

中标供 应商应向采购人提供安装和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话)，其费用包括在投标总价内。

7、备品备件

中标供 应商应提供设备在质量保证期内所需的备品备件(如果有的话),其费用含在投标总价中。