采购需求

一、采购项目实施的必要性：

泉州市正骨医院始创于1955年，是福建省成立最早的中医骨伤专科公立医院之一，是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科教研为一体的三级甲等中医专科医院。泉州市正骨医院北峰院区建设项目占地面积约100亩，总建筑面积约15万平方米，将建设一栋四层门急诊及医技楼、三栋九层病房护理单元和一栋九层办公综合楼等，新增床位1000张，致力打造成中西医结合骨科微创全国培训基地、全国中医医院医疗网络管理与推广示范基地、南少林正骨文化基地和中医骨伤文化馆。

随着科学技术的不断发展，高科技医疗诊治设备越来越多地应用于临床，对提高临床诊断、治疗水平有很大作用。超声诊断是影像医学的一门新兴学科，以其方便、快捷、检查范围广泛、可重复性强等特点，在临床医学中占居重要地位，随着彩色多普勒超声仪的应用推广，使超声诊断从不以解剖、病理学为基础的形态学诊断发展为以形态学和血流动力学相结合的联合诊断，从而成为现代四大影像诊断系统之一。彩色多普勒超声诊断仪是一种便捷、无损伤、无痛苦的新一代体外检查诊断仪，采用适形处理技术能够在最短的时间内获取最优良的图像质量，为临床疾病的诊断提供最准确的证据。可以开展以下业务：1、介入超声治疗肝、肾、卵巢、甲状腺、乳腺、甲状腺等囊肿。2、子宫肌瘤、子宫腺肌症、肝癌、甲状腺等器官实体肿瘤微波消融治疗。3、胸腔、腹腔、胆管、浅表器官等积液、脓肿置管引流。4、外周血管、PICC置管引导。5、超声引导下外周神经阻滞术。6、超声引导下隐静脉曲张治疗。7、超声引导下小关节注射等。新院区北峰院区是医院重点工程，所以采购3套超声诊断仪是非常必要。

- 采购清单

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 超声诊断仪 | A032005 医用超声波仪器及设备 | 批 | 1 | 480万 |

- 三、具体采购需求

（1）技术要求

（一）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超声诊断仪 | 1 |
| 2 | 超声诊断仪 | 1 |
| 3 | 超声诊断仪 | 1 |

- 技术参数

序号1、超声诊断仪

1. 彩色超声多普勒诊断仪：

1.1 全数字化超声成像系统。

1.2 主机计算机系统为Windows操作系统

▲1.3 显示器：≥23.5寸LCD显示器，显示器可以上下、前后、左右自由活动、仰俯，具备1,920 x 1,080x 24比特的分辨率，旋转角度可达+-360度。

★1.4 具备≥13.3英寸彩色LED触摸控制屏,显示分辨率: ≥1,920 x 1,080

1.4.1 可与监视器同步显示图像;

1.4.2 触摸屏幕操作菜单可自主编辑,并可滑动翻页

1.4.3 触摸屏可做独立感应式位置调整，角度可达≥30度。

1.5  ≥10段数字化TGC分布于触摸屏，且可随不同预设保存

1.6 操作面板电动调节高度、前后、左右位置及旋转

1.7 主机成像通道数：≥42,000,000(提供厂家技术白皮书）

1.8 系统最大动态范围：≥360dB

★1.9 系统最大扫查深度：≥45cm

2、成像及分析单元：智能化波束形成器，≥512G的SSD硬盘支持的最新计算机平台，信号处理及数据运行更稳定、准确，获取更多有效信息，提供高品质图像

2.1 二维灰阶成像及分析单元

2.2 M型显示及分析单元

2.3 彩色多普勒显示及分析单元

2.4 能量多普勒显示及分析单元

2.5 脉冲多普勒显示及分析单元

2.6方向性彩色多普勒能量图成像单元

3、成像及定量技术

3.1 智能差量谐波成像技术：结合超宽频带探头及电子算法技术提供结合双倍基波和高低基波相减的低频带信号成像，高频成像保证了高分辨率，低频信号带来的远场信号也保证了图像穿透力。

3.2 高清成像技术：具备对接收到的回波信号采用“反卷积算法”得到真实的图像，还原在组织中线性传播的声波回波信号，从成像的根源解决了图像模糊难题。专注于提升空间分辨率，侧向分辨率提高≥2倍，轴向分辨率提高≥2.1倍。提供重要的组织细节信息，可支持线阵及凸阵探头

3.3 自适应彩色血流技术，根据彩色取样框位置自动调节发射、接收频带宽，提供最佳彩色灵敏度和分辨率

3.4锐微成像/血管分布定量：基于时间空间相干成像原理，采用静态杂波滤波器将组织中的慢速血流或者微弱血流信号与受呼吸或血管搏动而产生的组织运动噪音鉴别、提取，剔除了后者产生的噪音干扰，得到了纯净、敏感的血流信息。可分为彩色模式和多种形式的能量图模式

3.5双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像，不降低帧频，不降低图像质量。

3.6多模态图像一键优化功能：通过一键操作，迅速优化二维、彩色、多普勒频谱图像

3.7图标指示功能，可任意选择剪贴板中存储的影像，进行回放、调节、测量、分析和诊断

3.8动态核磁共振技术：采用专业智能滤波技术，消除多维度的噪声伪像，增强边缘显示，逐级可调，支持所有探头，并可结合其它图像优化技术同时使用

3.9 组织偏差校正技术：用户可选择声束在不同组织内的传播速度，达到最佳成像效果

3.10 空间复合成像，可实现曲别针实验，应用于2D/彩色血流模式下

3.11 全景成像：连续获取系列切面，自动快速无缝拼接为整幅图像，用于观察较大组织或病灶

1）支持成角扫查

2）可任意选取节段图像同屏对比分析或独立分析

3）可进行任意旋转、放大及测量

3.12弹性成像单元，采用压力应变模式，可进行弹性定量，且甲状腺专用、乳腺专用及肌骨应用的弹性成像和定量工具

3.13具有多国语言包括中文菜单、中文文本输入

3.14增强造影成像技术

3.14.1 具备低机械指数及高机械指数造影成像功能。

3.14.2 具备Flash闪烁成像，快速廓清造影剂，以支持二次造影成像需求

3.14.3 为多脉冲非对称脉冲波调制技术，复合基波、谐波及脉冲反相谐波信号采集成像，对造影剂敏感性高，造影剂用量少

3.14.4具备双幅造影图像及基波图像同屏对比，双福图像可独立调节成像参数，具备双造影计时器。

3.14.5 血管脉络图描记：可一键描记造影剂按时间相的灌注轨迹，多种模式可选，按时间顺序清晰记录病变组织滋养血管的分布及灌注路径，可多次成像，便捷、直观。

3.14.6 每段动态图像在机最大记录时间长达≥10min，可支持高频小器官、腹部、腔内等广泛的应用。

3.14.7 具备在机TIC曲线分析，支持多达≥12个参数分析，充分满足造影模式下的临床应用及科研需求

3.14.8 最多大于9个取样容积，支持造影剂定量分析

4. 测量和分析部分

4.1 一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等

▲4.1.1测量放大镜：可实时同步无失真放大测量取样区域，同屏双区域显示（非图像放大后测量，实现图像跟随测量光标实时放大，测量光标中心点与放大镜中心点实时同步），提高测量数据获取的精确性，不影响观察测量区域与周边组织位置关系

4.2 腹部测量与分析

4.3 产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示

4.4 妇科测量与分析

4.5 颈动脉测量与分析

4.6 心脏测量与分析

4.7 泌尿科测量与分析

4.8 胎儿心脏测量与分析

4.9 上下肢动脉、上下肢静脉测量与分析

4.10 小儿髋关节测量

5. 探头规格

5.1 频率：所有探头均为超宽频变频电子探头，支持频带发射与接收

5.2探头规格:

5.2.1性能：超宽频带变频探头，频段或频率数字双重显示模式，探头在二维模式下中心频率最大可选择≥3种；多普勒频率可最大选择≥2种；中心频率的变频频段及频率具体数字均可在屏幕上可视可调，必须具备单晶体探头技术

5.2.2类型：电子凸阵，电子线阵

5.2.3单晶体凸阵探头：1-7MHz基波成像的中心频率个数≥5个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调，具凸型扩展功能。

5.2.4线阵探头：3-12MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调，具备T型扩展功能

5.2.5超高频探头：4-18MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调

▲5.3探头接口：探头接口≥5个，同时激活探头接口≥4个，均为最新的无针式探头接口，具备防尘盖板，探头接口大小一致，2D及3D探头接口通用

6. 输入/输出信号：

6.1 输入：S-VHS、VHS 、USB2.0、DICOM、外部音频

6.2 输出：DVI、S-VHS、VHS、VGA、音频输出、USB2.0、DICOM 3.0、DICOM SR

6.3 主机内置一体化USB接口≥6个

7. 二维成像主要参数

7.1 声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦

7.2 接收方式：接收通道≥40,000,000，多路信号并行处理

7.3 数字技术：接收数字式声束形成器，连续动态聚焦，可变孔径及动态变迹

7.4 线阵探头梯形成像技术，支持所有成像模式

7.5 回放重现：2D灰阶图像回放≥12700帧

7.6预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

7.7增益调节：B、B/M、C、D可独立调节

▲7.8数码TGC≥10段增益补偿调节

★7.9最大扫查深度≥45cm，最小显示深度≤2cm

8. 频谱多普勒

8.1方式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF）

8.2最大测量速度：（基线为零,量程范围最大，无角度纠正时）PW：血流速度≥9m/s

9.3最低测量速度：≤1mm/s

9.4显示方式：B/D、B/C/D

9.5多普勒电影回放：≥8192线

9.6零位移动：≥8级

9.7取样宽度及位置范围：多级可调，最小取样宽度≤0.5mm，最大≥20mm

9.8实时多普勒频谱自动包络并完成频谱测量计算

9.9实时三同步功能

10.彩色多普勒

10.1彩色优化技术：提高帧频、提高彩色灵敏度

10.2显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示

10.3显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比

10.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20

10.5彩色标尺显示：基线居中时，标尺显示最低血流测量速度≤0.8cm/s

10.6彩色显示帧频：腹部凸阵探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥5帧/s

11. 超声图像及病案管理系统：

11.1数字化SSD固态硬盘容量≥500GB，可永久存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息

11.2动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像

11.3 具有图像存储与（电影）回放重现单元

11.4 可批量、选择性输出图像

12.配置（数量各1）

12.1 主机

12.2 单晶体腹部探头

12.3 线阵探头

12.4 超高频探头

12.5 弹性成像

12.6 造影成像

12.7 宽景成像

12.8 锐微血流成像

序号2、超声诊断仪

1.1 全数字化超声成像系统

1.2 主机计算机系统为Windows操作系统

▲1.3 显示器：≥23寸显示器，显示器可以上下左右活动、仰俯等

★1.4 具备≥13.3英寸彩色LED触摸控制屏，触摸屏幕可直接进行各种操作。触摸屏为感应式位置调整。

1.5 波束形成器，获取更多有效信息，提供高品质图像

1.6 二维灰阶成像及分析单元

1.7 M型显示及分析单元，具备解剖M型功能

1.8 彩色多普勒显示及分析单元

1.9 能量多普勒显示及分析单元

1.10 脉冲多普勒显示及分析单元

1.11连续多普勒显示及分析单元

1.12组织多普勒显示及分析单元

1.13方向性彩色多普勒能量图

1.14组织谐波成像技术

1.15系统最大动态范围：≥360dB

1.16双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像，不降低帧频，不降低图像质量。

1.17单键优化：通过一键操作，迅速优化二维、彩色、多普勒频谱图像

1.18图标指示功能，可任意选择剪贴板中存储的影像，进行回放、调节、测量、分析和诊断

1.19 智能化图像优化技术：消除斑点噪声伪像，增强边缘显示，逐级可调，支持所有探头，并可结合其他图像优化技术同时使用

1.20空间复合成像，可实现曲别针实验，应用于2D/彩色血流模式下

1.21具有多国语言包括中文菜单、中文文本输入

2. 测量和分析部分

2.1 一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等

★2.1.1测量放大镜：可实时同步无失真放大测量取样区域，同屏双区域显示（非图像放大后测量，实现图像跟随测量光标实时放大，测量光标中心点与放大镜中心点实时同步），提高测量数据获取的精确性，不影响观察测量区域与周边组织位置关系

2.2 腹部测量与分析

2.3 产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示

2.4 妇科测量与分析

2.5 颈动脉测量与分析

2.6 心脏测量与分析

2.7 泌尿科测量与分析

2.8 胎儿心脏测量与分析

2.9 上下肢动脉、上下肢静脉测量与分析

3. 探头规格

3.1 频率：所有探头均为超宽频变频电子探头，支持频带发射与接收

3.2探头规格:

3.2.1性能：超宽频带变频探头，频段或频率数字双重显示模式，探头在二维模式下中心频率最大可选择≥6种；多普勒频率可最大选择≥2种；中心频率的变频频段及频率具体数字均可在屏幕上可视可调，必须具备单晶体探头技术

3.2.2类型：电子相控阵，电子凸阵，电子线阵

3.2.3凸阵探头：1-7MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调

3.2.4线阵探头：3-12MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调

3.2.5 单晶体心脏探头：1-5MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调

▲3.3探头接口：探头接口≥5个，同时激活探头接口≥4个，均为无针式探头接口，具备防尘盖板，探头接口大小一致，2D及3D探头接口通用

4. 输入/输出信号：

4.1 输入：S-VHS、VHS 、USB2.0、DICOM、外部音频

4.2 输出：DVI、S-VHS、VHS、VGA、音频输出、USB2.0、DICOM 3.0、DICOM SR

4.3 主机内置一体化USB接口≥6个

5. 二维成像主要参数

5.1 扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，帧速度≥65帧/秒

5.2 扫描线：每帧线密度≥1024超声线

5.3 声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦

5.4 接收方式：接收通道≥100000，多路信号并行处理

5.5 数字技术：接收数字式声束形成器，连续动态聚焦，可变孔径及动态变迹

5.6 线阵探头梯形成像技术，支持所有成像模式

5.7 回放重现：2D灰阶图像回放≥12700帧

5.8预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

5.9增益调节：B、B/M、C、D可独立调节

▲5.10数码TGC≥10段增益补偿调节

5.11最大显示深度≥30cm，最小显示深度≤2cm

6. 频谱多普勒

6.1方式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF）、连续波多普勒（CW）

6.2最大测量速度：（基线为零，无角度纠正时） PW：血流速度≥11m/s

CW：血流速度≥19m/s

6.3最低测量速度：≤1mm/s

6.4显示方式：B/D、B/C/D

6.5多普勒电影回放：≥8192线

6.6零位移动：≥8级

★6.7取样宽度及位置范围：多级可调，最小取样宽度≤0.5mm，最大≥20mm

6.8实时多普勒频谱自动包络并完成频谱测量计算

6.9实时三同步功能

7.彩色多普勒

7.1彩色优化技术：提高帧频、提高彩色灵敏度

7.2显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示

7.3显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比

7.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20

7.5彩色标尺显示：基线居中时，标尺显示最低血流测量速度≤0.8cm/s

7.6彩色显示帧频：相控阵探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥11帧/s。

7.7彩色显示帧频：腹部凸阵探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥5帧/s。

8.超声图像及病案管理系统：

8.1数字化SSD固态硬盘容量≥500GB，可永久存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息

8.2动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像

8.3 具有图像存储与（电影）回放重现单元

9、配置（数量各1）

9.1 主机

9.2 单晶体腹部探头

9.3 线阵探头

9.4 单晶体心脏探头

9.5 锐微血流成像

序号3、超声诊断仪

1.主机成像系统：

1.1全数字化超声成像系统

★1.2 显示器：≥21.5英寸高清 LED 显示器，显示器可以上下升降、仰俯、旋转，分辨率达到≥1920×1080p。

1.3 操作面板具备液晶触摸屏≥10.1英寸,触摸屏幕可直接进行所有功能菜单操作，并可根据用户使用习惯自行编辑，操作面板可以升降调节。

1.4 具备多国语言操作系统及中文菜单、中文文本输入。

1.5 数字化通道数≥280000（提供技术白皮书佐证）

1.6 屏幕显示最大可视可调动态范围：≥256dB

1.7 数字化二维灰阶成像及M型显像单元

1.8 彩色多普勒显示及分析单元

1.9 能量多普勒显示及分析单元

1.10脉冲多普勒显示及自动分析单元

1.11组织谐波及脉冲反相谐波成像技术，支持所有探头

1.12梯形扩展成像技术

1.13空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，支持所有探头

1.14精细彩色血流成像技术

1.15 双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像

1.16扫查模式非图像浏览模式下，具备四幅显示功能

1.17智能化一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益，速度的等参数获得最佳图像，可自动优化二维、彩色及频谱图像。

1.18具有消除斑点噪声伪像，增强边缘显示，显著提高图像分辨率和对比度，减少伪像，达到核磁图像效果，支持所有探头，并可结合其他图像优化技术同时使用。

★1.19测量画中画：可实时同步无失真放大测量取样区域，同屏双区域显示（非图像放大后测量，放大镜图像跟随测量标移动跟踪放大，测量标中心点与放大镜中心点实时同步），提高测量数据获取的精确性，不影响观察测量区域与周边组织位置关系

1.20智能匹配，自动匹配图像设置，一键完成先前检查的注释和身体标记，提高效率。

1.21预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

2. 测量和分析: ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)

2.1 一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等

2.2 腹部测量与分析

2.3 产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示

2.4 妇科测量与分析

2.5 颈动脉测量与分析

2.6上下肢动静脉测量与分析

2.7 泌尿科测量与分析

2.8 肌肉骨骼测量

3. 探头规格

3.1 频率：所有探头均为超宽频变频电子探头，最高频率≥16MHz

3.2 类型：凸阵、线阵

3.3探头接口： 主机一体化探头接口≥3个，接口大小一致，2D及3D探头接口通用。

3.4探头接口采用无针接口技术，提高信号传输信噪比，减少探头插拔损伤几率，延长使用寿命。

3.5 探头规格：

3.5.1凸阵探头：频率2-5MHz

3.5.2线阵探头：频率3-16MHz

4. 二维成像主要参数

4.1 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速度≥45帧/秒

4.2 扫描线：每帧线密度≥ 512超声线

4.3 声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦

4.5 数字技术：接收数字式声束形成器，连续动态聚焦，可变孔径及动态变迹

4.6 谐波成像频率个数：≥5个

4.7 线阵探头梯形成像技术，支持所有成像模式

4.8 回放重现：2D灰阶图像回放 ≥50s

4.9最大显示深度 ≥38cm

4.10增益调节：B、B/M、C、D可独立调节，数码方式TGC调节≥8段

5. 频谱多普勒

5.1显示模式：脉冲波多普勒（PW）

5.2最大测量速度： PW：血流速度≥8.8m/s

5.3最低测量速度：≤ 5mm/s（非噪声信号）

5.4显示方式：B/D、B/C/D、B/CPA、B/CPA/D

5.5多普勒电影回放：≥ 8192线

5.6零位移动：≥8级

★5.7取样容积宽度：多级可调，可调范围 0.5-25mm

5.8实时多普勒频谱自动包络并完成频谱测量计算：PSV， DEV， TAP， RI， PI， S/D值

5.9实时三同步功能

6. 彩色多普勒

6.1彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CPA）、方向性能量图（DCA）、组织多普勒(TDI/TDW)

6.2显示方式：速度显示、能量显示、方差显示、速度+方差显示等

6.3显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比

6.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20

6.5 彩色显示帧频：凸阵探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频 ≥10帧/s

6.6 彩色显示速度：最低平均血流测量速度 ≤2.25cm/s

7. 输入/输出信号：

7.1 输入：S-VHS、VHS 、USB2.0、外部音频

7.2 输出：DVI、S-VHS、VHS、VGA、音频输出、USB2.0

7.3 主机内置一体化USB接口≥ 4个

8.超声图像及病案管理系统：

8.1 固态硬盘存储患者数据信息，可永久存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息，硬盘容量 ≥512G

8.2 动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在PC机上直接查看

8.3 具有图像存储与（电影）回放重现单元

9、配置（数量各1）

9.1 主机

9.2 腹部探头

9.3 线阵探头

（2）商务要求

1、交付地点：采购人指定地点

2、交付时间：收到供货通知 (30 ) 天内

3、交付条件：验收合格后交付

4、是否收取履约保证金：否

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 自货物交付后30个工作日内，采购方应依照双方确定标准对货物的质量进行验收，验收不合格的，可向供应商提出异议。供应商应在接到异议后一周内进行更换，直至验收合格。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | ①合同签订生效后支付30%预付款；②设备到货，安装调试、最终验收合格后30日内支付合同金额的60%货款；③验收合格满1年后无未了事宜付清10%余款。 注：根据《泉州市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》泉财采【2022】169号文要求，如中标人为中小企业则按以下方式进行支付：①合同签订生效后支付50%预付款；②设备到货，安装调试、最终验收合格后30日内支付合同金额的40%货款；③验收合格满1年后无未了事宜付清10%余款。 |

（一）技术服务要求：

1、安装调试要求:

1.1由中标人负责设备的现场安装和调试，在接到用户通知后派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格（由采购单位签字确认，附验收报告）；安装须符合我国国家有关技术规范和技术标准。

1.2中标人应在货物运抵现场一周前，向招标人提供安装调试及运行的进度计划表。

1.3在设备的安装、调试、试运行期间，中标人安装调试人员一切费用自理。

1.4中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场,清理妥当,费用由中标人负责。

1.5中标人提供的设备、材料及施工用具，在进入采购人安装地现场后的保管，由中标人负责；中标人在安装地现场施工人员的安全、保险、食宿，由中标人负责。

2、培 训要求

2.1现场培训：中标人在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

2.2专门培训：中标人就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方1名技术人员，直到采购人受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

2.3培训方式：技术培训、操作培训。

2.4此项费用应包含在投标总价中。

3、质保期和售 后服 务要求

★3.1质保期：1年（厂家或国家有更长质量保证期限规定的从其规定），从验收合格双方签字之日起计算。

3.2 产品实行终身维修。保修期内如出现因设 计、制造、运输、装卸等原因造成的质量问题，中标人应无偿负责维修、更换。保修期后出现故障，只收取基本维护费用。质量保修期内若产品在运行中发生问题，中标人应在24小时内派专业技术人员到现场进行维修和更换零部件或更换新产品等服务。质量保修期后，中标人有接到故障处理通知的，技术人员应在48小时内到达购采购人地点做好产品维修。此项费用包含在投标报价中。

3.3在保修期以后，保证用户在设备正常使用寿命期内，以合理价格购买到零配件和易损件，但只能收取配件费，不收人工服务费。

4、验收标准和验收方法

4.1 验收标准：设备按国家相关标准、招标文件及合同中相关条款要求进行验收。产品质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数。除采购文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但采购文件未列明的情形，则中标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。中标 后应向采购人提供其产品符合国家强制规定的证明材料。否则采购人有权视为验收不合格。

4.2 验收程序：货物验收分中标人出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

4.2.1 出厂检验：中标人在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标人应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证，结果必须符合4.1验收标准的要求。

4.2.2 安装调试检验：设备安装、调试过程，中标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定。检验记录应真实并提供给采购人。

4.2.3 最终验收：设备安装、调试结束后，由中标人负责并会同采购人及有关部门或专家（如需）按第4.1款规定的标准要求进行最终验收。发现虚假响应参数，将不予以验收。

4.3 中标人对国内交货的货物应单列清单注明。属于进口货物的须提供报关单等相关完税证明。如需办理进口手续，所需费用由中标人承担并负责办理相关手续。

4.4 本章节《技术规格要求》内容只提及产品主要配置，中标人应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保产品能通过验收和法定计量部门检定。因中标人提供的部件不足够，导致产品不能通过验收和法定部门计量检定，则所欠缺的部件由中标人负责免费提供，且每逾期一天，中标人须向采购人偿付不能通过验收和法定计量部门计量检定的产品总价的2‰的延误金。

4.5 在验收时所发生的一切费用由中标供 应商承担。

4.6 若验收不能符合要求，采购人将按合同商务条款的有关规定执行。

5、技术资料要求

中标人应在设备交货时向采购人提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术操作手册、技术说明书；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

6、专用工具

中标供 应商应向采购人提供安装和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话)，其费用包括在投标总价内。

7、备品备件

中标供 应商应提供设备在质量保证期内所需的备品备件(如果有的话),其费用含在投标总价中。