采购需求

一、采购项目实施的必要性：

泉州市正骨医院始创于1955年，是福建省成立最早的中医骨伤专科公立医院之一，是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科教研为一体的三级甲等中医专科医院。泉州市正骨医院北峰院区建设项目占地面积约100亩，总建筑面积约15万平方米，将建设一栋四层门急诊及医技楼、三栋九层病房护理单元和一栋九层办公综合楼等，新增床位1000张，致力打造成中西医结合骨科微创全国培训基地、全国中医医院医疗网络管理与推广示范基地、南少林正骨文化基地和中医骨伤文化馆。

我院做为三甲级骨科专科医院，承担全市众多患者肩、肘、腕、髋、膝、踝等各种关节部位疾病的诊断和手术治疗。关节镜主要适应于关节各种病变检查和治疗。对老年性骨关节炎、骨质增生、滑膜炎、半月板损伤、骨坏死、关节内游离体、关节软骨面剥脱等病变清理治疗；关节运动性损伤、前后交叉韧带损伤的镜下手术修复；关节滑膜病变、软骨瘤、关节粘连和功能障碍、关节不稳定、关节软骨病变、及关节内骨折镜下复位固定术等各种关节病变均可在关节镜下微创治疗。关节镜微创手术作为骨科手术的重要组成部分，在骨科关节的手术及检查中，发挥着重要的作用，具有准断率高，创伤小，恢复快的特点，能够减少病人治疗痛苦，降低传统手术的医源并发症，同时可以增加手术的适应症，扩大了手术病人。新院区北峰院区是医院重点工程，采购1套关节镜系统，开展关节镜手术是非常必要。

- 采购清单

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 关节镜系统 | A032007 医用内窥镜 | 套 | 1 | 345万 |

- 三、具体采购需求

（1）技术要求

整体要求：具有同品牌摄像主机系统、冷光源系统、全高清显示器、刨削动力系统和手术器械。具有≥1080P的高清信号输出，摄像主机图像设定具有关节镜、小关节镜、5mm腹腔镜、10mm腹腔镜、宫腔镜、鼻窦镜、泌尿镜、软镜等8种及以上图像调节模式，一机多用，可用于开展多科室镜下手术。

1、 全高清摄像系统主机

★1.1、全高清≥1080P 3CMOS摄像主机,非一体化设计，摄像主机、光源独立工作，为同一品牌；

1.2、摄像主机图像质量≥1920×1080P，高清逐行扫描1080P，50或60Hz；

1.3、摄像主机具备DVI接口2个、HD-SDI接口2个、Composite接口1个、S-Video接口1个、图像处理接口2个、数字化手术接口1个等输出方式，具有和光源主机同步控制接口；

1.4、摄像主机面板菜单具有：手术模式菜单、用户菜单、图像设置菜单和系统配置菜单选项；

1.5、摄像主机面板菜单中的手术模式菜单，可通过按键切换选择关节镜、小关节镜、5mm腹腔镜、10mm腹腔镜、宫腔镜、鼻窦镜、泌尿镜、软镜等模式；

1.6、摄像主机面板具有亮度调节按钮，可调高或调低图像亮度；

1.7、摄像主机面板有白平衡按键，可通过此按键设定白平衡；

1.8、摄像主机至少具有IPX 1防水等级，机器外观具有防水等级标识；

1.9、摄像主机上的摄像头接口具有灯光指示，提示连接是否成功，连接成功后由绿色转变为蓝色；

1.10、摄像主机面板菜单中的图像设置菜单可设定：画面亮度、视野、锐利度、色彩、光反射的炫目程度、灵敏度增益、感光视窗范围等；

1.11、摄像主机面板菜单中的系统配置菜单可设定摄像头的按键功能，可设置按键调节：白平衡、画面亮度、视野、拍照、录像等；

1.12、灵敏度：≥148 lux@F2.8,320K,12dB y级别＞210mv；

1.13、信噪比：≥45Db Typ；

1.14、全高清≥1080P 全高清3CMOS摄像头壹套，图像质量≥1920×1080P，高清逐行扫描1080P；

★1.15、摄像头、耦合器和连接线一体化设计，全摄像头可高温高压消毒

1.16、内置晶片浮动装置，具有防震技术 ；

1.17、摄像头和调焦镜一体化设计，节省时间，密封性更好；

1.18、摄像头电子缩放比例：≥2:1；

1.19、摄像头具有双按键，通过按键调节各功能；

1.20、摄像头按键具有，单击、双击和长按三种功能；

1.21、摄像头按键可调节白平衡；

1.22、摄像头按键可控制录像和拍照；

1.23、摄像头按键可调节亮度；

2. LED冷光源

2.1、 灯型号： 高功率白色LED模块；

2.2、灯功率：≥ 90 W ；

2.3、灯使用寿命：≥20k小时；

2.4、光源前面板有：电源按钮、待机按钮、液晶显示屏（LCD）、亮度按钮 、光纤控制杆和光导向设备（LGR）等；

2.5、电源按钮 - 允许用户在光源“关闭”状态和光源“开启”状态下切换。辅助的“电源”LED在 光源“关闭”状态下可照明成琥珀色，在光源“开启”状态下可照明成绿色；

2.6、待机按钮 - 允许用户将设备放置在待机模式，以防止光纤退出。再次按下“待机”按钮将使亮度级返回至其以前的设置，并允许通过光纤发出光；

2.7、亮度按钮向上箭头可增加亮度，增量是5%。向下箭头可减少亮度，减量是5%；

2.8、显示屏为液晶显示屏（LCD）- 显示例如：代码模式、亮度级、警告（风扇失速、过热）、要求维护、远程连接、摄像接口和错误信息等光源的设置；

2.9、后面板有“数字手术室”连接器 – 能接受RS232电缆，允许远程控制光源的可选择连接器。等电位连接 – 如果执行心脏内操作，则连接至等电位连接条带，符合IEC 60601-1-1/EN 60601-1-1 标准；

3、光导纤维

3.1可高温高压消毒，支持≤8分钟快速消毒；

3.2、直径：≤5mm，长度：≥3m；

3.3、安装简单，搭配各种接口可匹配不同厂家光源主机及镜子；

4、高清医用显示器

4.1、尺寸≥26英寸，全高清监视器；

4.2、分辨率：≥1920×1080P；

4.3、显示器具有输入接口，DVI接口1个、HD-SDI接口1个、Composite接口1个、S-Video接口1个、SOG接口2个、VGA接口1个、S-Video接口1个等；

4.4、显示器具有输出接口，DVI接口1个、HD-SDI接口2个、Composite接口1个、S-Video接口1个、SOG接口1个、S-Video接口1个等；

5、2.5mm 30度高清小关节镜镜头

5.1、关节镜、镜鞘、穿刺锥可高温高压消毒；

5.2、2.5mm 30度关节镜壹根，工作长度≥72mm，鞘管外径直径≤3.5mm；

5.3、前端采用蓝宝石镜面；

5.4、光线均匀，透光度强；

5.5、镜鞘双开关设计，具有大水调节和小水调节功能；

5.6、鞘管和穿刺锥或镜子拆装采用一键式，非旋钮式，可单手操作，快捷、安全、方便；

6、4mm 30度高清关节镜镜头

6.1、关节镜、镜鞘、穿刺锥可高温高压消毒；

6.2、4mm 30度关节镜壹根，长度≥169mm、鞘管外径直径≤5.5mm。镜管直径为≤4mm, 工作长度：≥170mm（可完成肩、膝、髋关节手术）

6.3、前端采用蓝宝石镜面；

6.4、光线均匀，透光度强；

6.5、镜鞘双开关设计，具有大水调节和小水调节功能；

6.6、鞘管和穿刺锥或镜子拆装采用一键式，非旋钮式，可单手操作，快捷、安全、方便；配备≥5.5mm带双向控制阀锁管（包括闭孔器）

7、刨削动力主机

7.1、智能型动力刨削主机一台，双动力输出，内置独立的两套动力系统，可单独运行和同时运行，动力输出无主次之分；

★7.2、一机多用，可兼容20多种手柄，包括大骨动力和小骨磨钻等，适用于各类骨科手术，最高支持≥100000rpm；

7.3、彩色触摸双显示屏≥3英寸，可显示所连接的手柄类型、转速、模式、方向等；

7.4、彩色触摸显示屏可设定：提示音、屏幕亮度、参数记忆、窗口大小、往复转比例、手柄按键开关、脚踏开关、语言等功能；

7.5、双手柄模式，支持2个手柄同时独立工作，并保证100%动力(速度及扭矩) ；

7.6、带有吸引接口，并配有多段式吸引流量的控制开关；

7.7、往复转频率具有≥9级的调节，可任意设定；

7.8、具有窗锁功能，可在面板设定刀头的窗开和窗锁，可任意调整刀头窗开大小；

8、多功能刨削手柄

8.1、手柄采用双键式的人体工学设计，可采用直握、笔式握和拳式握；

8.2、可高温高压消毒刨削手柄，带有吸引接口，单向转速：500-11,000rpm；扭力: ≥34 in-oz

8.3、正反转速度：500-2,500cpm ，

8.4、一把手柄可接髋关节、肩关节、膝关节、小骨关节、手外科等术式的刨削刀头和磨头

★8.5、配备刨削刀头折弯器，可对可折弯刨削刀头进行0-30°的折弯，更好的开展复杂的解剖区域手术

8.6、刀头采用ECG（电解磨削）的制造技术，具有更好的表面光洁度。小关节刨削刀头≥8cm，肩/膝刀头≥13cm,髋关节刀头≥19cm.

8.7、刀头具有自动识别功能，不同刀头自动匹配转速和模式，内芯和外鞘接近完全同心，减少摩擦产生的金属屑，哑光外鞘，减少反光，使镜下视野更好。

8.8、刀头直径≥7种，有直型、预弯型、加长型、和可折弯型、直径包含2.0 mm、2.9 mm、3.5 mm、3.7 mm、4.2 mm、4.8 mm、5.5 mm等，刀头种类≥140种。

8.9、不同颜色标识不同刀头，利于辨别，缩短手术时间。优化的刀齿角度来切除软组织和骨，避免撕扯。

8.10、刀头在转动时做往复运动，切割力更强、减少组织损伤、缩短手术时间。

- 配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 摄像主机 | 1台 |
| 2 | 显示器 | 1台 |
| 3 | 冷光源 | 1台 |
| 4 | 摄像头 | 3套 |
| 5 | 光纤导光束 | 3个 |
| 6 | 镜子30℃ | 3个 |
| 7 | 镜子70℃ | 1个 |
| 8 | 刨削动力系统主机 | 1台 |
|  | 刨削动力手柄 | 3个 |
| 9 | 腕关节手术器械 |  |
|  | 小关节探钩，90MM70︒ | 1个 |
|  | 刮匙，直径2.75MM,长度65MM | 1个 |
|  | 剥离器，直径2.75MM,长度65MM | 1个 |
|  | 直兰钳，直径2MM,长度65MM | 1个 |
|  | 15︒下翘兰钳，直径2MM,长度65MM | 1个 |
|  | 15︒上翘兰钳，直径2MM,长度65MM | 1个 |
|  | 右弯45︒兰钳，直径2MM,长度65MM | 1个 |
|  | 左弯45︒兰钳，直径2MM,长度65MM | 1个 |
|  | 组织抓钳，直径2MM,长度65MM | 1个 |
|  | 蚊嘴钳，直径2MM,长度65MM | 1个 |
|  | 腕关节牵引器 | 1个 |
|  | 小指套(一次性） | 20个 |
| 10 | 髋关节手术器械 |  |
|  | 推结器，环状手柄 | 1个 |
|  | 探钩，加长型 | 1个 |
|  | 超强蓝钳，上翘15度 | 1个 |
|  | 超强蓝钳，左弯 | 1个 |
|  | 超强蓝钳，右弯 | 1个 |
|  | 直型带齿抓钳 | 1个 |
|  | 抓线钳 | 1个 |
|  | 鸟嘴穿线钳，直型，加长型 | 1个 |
|  | 鸟嘴穿线钳，上翘35度，加长型 | 1个 |
|  | 高强剪线器，加长型 | 1个 |
|  | 开放刮匙 | 1个 |
|  | 杯状闭合刮匙 | 1个 |
|  | 5mm金属槽缝套管 | 1个 |
|  | 6.7mm金属槽缝套管 | 1个 |
|  | 大号扩张器(6mm) | 1个 |
|  | 中号扩张器(5.2mm) | 1个 |
|  | 小号扩张器(4.6mm) | 1个 |
|  | 4.6mm髋关节双阀空心闭孔器 | 1个 |
|  | 5.8mm髋关节双阀空心闭孔器 | 1个 |
|  | 香蕉刀手柄 | 1个 |
|  | 香蕉刀 | 1个 |
|  | 交换棒 | 1个 |
|  | 闭孔器 | 1个 |
| 11 | 踝关节手术器械 |  |
|  | 微骨折锥,0度， 短小型190.5mm | 1个 |
|  | 微骨折锥,45度， 短小型190.5mm | 1个 |
|  | 微骨折锥,90度， 短小型190.5mm | 1个 |
|  | 3.5mm 探钩 | 1个 |
|  | 3.0mm，开放刮匙 | 1个 |
|  | 3.0mm，杯状闭合刮匙 | 1个 |
|  | 抓钳，直径2.75mm，长90mm，钝头 | 1个 |
|  | 抓钳，直径2.75mm，长90mm，尖头 | 1个 |
|  | 篮钳，直径2.0mm，长90mm，右弯45° | 1个 |
|  | 篮钳，直径2.0mm，长90mm，左弯45° | 1个 |
|  | 蓝钳，直径2.75mm，长90mm，直型 | 1个 |
| 12 | 膝关节手术器械 |  |
|  | 前交叉韧带 胫骨瞄准器 | 1个 |
|  | 后交叉韧带瞄准柄 | 1个 |
|  | 后交叉韧带瞄准管 | 1个 |
|  | 隧道锉，PCL型 | 1个 |
|  | 4.0mm刮匙，PCL型 | 1个 |
|  | 闭口取腱器 | 1个 |
|  | 植入物传递导针 | 1个 |
|  | 定位针 | 5个 |
|  | 导针 PCL型 5/BOX | 5个 |
|  | 5mm股骨偏心定位器 | 1个 |
|  | 6mm股骨偏心定位器 | 1个 |
|  | 7mm股骨偏心定位器 | 1个 |
|  | 5mm 空心钻 | 1个 |
|  | 6mm 空心钻 | 1个 |
|  | 7mm 空心钻 | 1个 |
|  | 8mm 空心钻 | 1个 |
|  | 9mm 空心钻 | 1个 |
|  | 5mm 空心钻头 | 1个 |
|  | 6mm空心钻头 | 1个 |
|  | 7mm空心钻头 | 1个 |
|  | 8mm空心钻头 | 1个 |
|  | 9mm 空心钻头 | 1个 |
|  | 牛眼定位器6mm | 1个 |
|  | 牛眼定位器8mm | 1个 |
|  | 韧带测量器(3MM-13MM) | 1个 |
|  | 隧道锉 | 1个 |
|  | 刮勺 | 1个 |
|  | 套管 | 1个 |

（2）商务要求

1、交付地点：采购人指定地点

2、交付时间：收到供货通知 (30 ) 天内

3、交付条件：验收合格后交付

4、是否收取履约保证金：否

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 自货物交付后30个工作日内，采购方应依照双方确定标准对货物的质量进行验收，验收不合格的，可向供应商提出异议。供应商应在接到异议后一周内进行更换，直至验收合格。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | ①合同签订生效后支付30%预付款；②设备到货，安装调试、最终验收合格后30日内支付合同金额的60%货款；③验收合格满1年后无未了事宜付清10%余款。 注：根据《泉州市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》泉财采【2022】169号文要求，如中标人为中小企业则按以下方式进行支付：①合同签订生效后支付50%预付款；②设备到货，安装调试、最终验收合格后30日内支付合同金额的40%货款；③验收合格满1年后无未了事宜付清10%余款。 |

（一）技术服务要求：

1、安装调试要求:

1.1由中标人负责设备的现场安装和调试，在接到用户通知后派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格（由采购单位签字确认，附验收报告）；安装须符合我国国家有关技术规范和技术标准。

1.2中标人应在货物运抵现场一周前，向招标人提供安装调试及运行的进度计划表。

1.3在设备的安装、调试、试运行期间，中标人安装调试人员一切费用自理。

1.4中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场,清理妥当,费用由中标人负责。

1.5中标人提供的设备、材料及施工用具，在进入采购人安装地现场后的保管，由中标人负责；中标人在安装地现场施工人员的安全、保险、食宿，由中标人负责。

2、培 训要求

2.1现场培训：中标人在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

2.2专门培训：中标人就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方1名技术人员，直到采购人受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

2.3培训方式：技术培训、操作培训。

2.4此项费用应包含在投标总价中。

3、质保期和售 后服 务要求

★3.1质保期：1年（厂家或国家有更长质量保证期限规定的从其规定），从验收合格双方签字之日起计算。

3.2 产品实行终身维修。保修期内如出现因设 计、制造、运输、装卸等原因造成的质量问题，中标人应无偿负责维修、更换。保修期后出现故障，只收取基本维护费用。质量保修期内若产品在运行中发生问题，中标人应在24小时内派专业技术人员到现场进行维修和更换零部件或更换新产品等服务。质量保修期后，中标人有接到故障处理通知的，技术人员应在48小时内到达购采购人地点做好产品维修。此项费用包含在投标报价中。

3.3在保修期以后，保证用户在设备正常使用寿命期内，以合理价格购买到零配件和易损件，但只能收取配件费，不收人工服务费。

4、验收标准和验收方法

4.1 验收标准：设备按国家相关标准、招标文件及合同中相关条款要求进行验收。产品质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数。除采购文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但采购文件未列明的情形，则中标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。中标 后应向采购人提供其产品符合国家强制规定的证明材料。否则采购人有权视为验收不合格。

4.2 验收程序：货物验收分中标人出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

4.2.1 出厂检验：中标人在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标人应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证，结果必须符合4.1验收标准的要求。

4.2.2 安装调试检验：设备安装、调试过程，中标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定。检验记录应真实并提供给采购人。

4.2.3 最终验收：设备安装、调试结束后，由中标人负责并会同采购人及有关部门或专家（如需）按第4.1款规定的标准要求进行最终验收。发现虚假响应参数，将不予以验收。

4.3 中标人对国内交货的货物应单列清单注明。属于进口货物的须提供报关单等相关完税证明。如需办理进口手续，所需费用由中标人承担并负责办理相关手续。

4.4 本章节《技术规格要求》内容只提及产品主要配置，中标人应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保产品能通过验收和法定计量部门检定。因中标人提供的部件不足够，导致产品不能通过验收和法定部门计量检定，则所欠缺的部件由中标人负责免费提供，且每逾期一天，中标人须向采购人偿付不能通过验收和法定计量部门计量检定的产品总价的2‰的延误金。

4.5 在验收时所发生的一切费用由中标供 应商承担。

4.6 若验收不能符合要求，采购人将按合同商务条款的有关规定执行。

5、技术资料要求

中标人应在设备交货时向采购人提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术操作手册、技术说明书；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

6、专用工具

中标供 应商应向采购人提供安装和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话)，其费用包括在投标总价内。

7、备品备件

中标供 应商应提供设备在质量保证期内所需的备品备件(如果有的话),其费用含在投标总价中。