采购需求

一、采购项目实施的必要性：

品目号1-1、多关节等速测试训练系统

泉州市正骨医院始创于1955年，是福建省成立最早的中医骨伤专科公立医院之一，是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科教研为一体的三级甲等中医专科医院。泉州市正骨医院北峰院区建设项目占地面积约100亩，总建筑面积约15万平方米，将建设一栋四层门急诊及医技楼、三栋九层病房护理单元和一栋九层办公综合楼等，新增床位1000张，致力打造成中西医结合骨科微创全国培训基地、全国中医医院医疗网络管理与推广示范基地、南少林正骨文化基地和中医骨伤文化馆。

等速运动训练是运用特殊设备让速度恒定，阻力是随使用者施力大小而改变的，肌肉在等速的情况下收缩训练，这样肌肉收缩不论何种关节角度都可以发挥最大肌力的训练。是现今在运动科学与康复医学界被公认最安全也是最有效肌力训练方式，已在康复医学领域得以比较广泛的应用：将等速测试训练系统与现有康复治疗技术结合起来，对患者康复治疗前后进行功能评定，以客观评价其功能损伤程度、治疗效果以及下阶段治疗计划的制定和可行性。目前，等速系统在临床广泛应用于运动系统伤病以及神经系统（特别是中风后偏瘫）功能评定和辅助诊断和治疗。脑瘫、偏瘫患者痉挛状态评定，并观察等速运动训练是否会影响偏瘫病人的痉挛情况。对膝、肩、踝等关节疾病如膝关节退行性病变，各关节韧带损伤性疾病、肩周炎等进行治疗前后的疗效评定，客观评价治疗效果。新院区北峰院区是医院重点工程，采购1套多关节等速测试训练系统是非常必要的。

品目号1-2、人体成份分析仪

泉州市正骨医院始创于1955年，是福建省成立最早的中医骨伤专科公立医院之一，是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科教研为一体的三级甲等中医专科医院。泉州市正骨医院北峰院区建设项目占地面积约100亩，总建筑面积约15万平方米，将建设一栋四层门急诊及医技楼、三栋九层病房护理单元和一栋九层办公综合楼等，新增床位1000张，致力打造成中西医结合骨科微创全国培训基地、全国中医医院医疗网络管理与推广示范基地、南少林正骨文化基地和中医骨伤文化馆。

康复科目前在国内处在高速发展、精准发展的阶段，康复治疗后只能通过观察患者的行为来主观判断康复后恢复的状况，特别是心脏康复在国内的兴起，需要人体成分分析仪提供相对客观的身体成分重要指标（人体水分、脂肪量、内脏脂肪面积、肌肉量等）的评估及营养健康的评估。目前我院康复科室无此类产品，面对骨骼肌肉损伤的患者只能靠临床经验判断低肌肉状态及肥胖状态，对于轻微浮肿状态现阶段无法靠肉眼以及按压识别浮肿状态；采购人体成分分析仪后，可通过内测量数据，及时发现肌肉量，脂肪，水分等参数及时甄别患者状态，及时干预治疗。新院区北峰院区是医院重点工程，采购1套人体成份分析仪是非常必要的。

品目号1-3、反重力跑台

泉州市正骨医院始创于1955年，是福建省成立最早的中医骨伤专科公立医院之一，是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科教研为一体的三级甲等中医专科医院。泉州市正骨医院北峰院区建设项目占地面积约100亩，总建筑面积约15万平方米，将建设一栋四层门急诊及医技楼、三栋九层病房护理单元和一栋九层办公综合楼等，新增床位1000张，致力打造成中西医结合骨科微创全国培训基地、全国中医医院医疗网络管理与推广示范基地、南少林正骨文化基地和中医骨伤文化馆。

反重力跑台的特点是针对于下肢损伤、肌无力、早期负重困难、下肢关节置换术后及肥胖亚健康等人群，可以改善早期功能，预防并发症的发生。同时，反重力跑台也用于运动员、老年人下肢骨折术后，中枢神经损伤引起的运动障碍，废用型肌肉萎缩，平衡功能障碍，关节活动度受限康复训练，以及日常健身等方面，可帮助提高医院康复科整体诊疗水平。我院接诊患者日渐多元化，患者对于术后恢复正常行走特别是对于运动员由于各种原因受伤后的康复训练，反重力跑台能很精准且安全无负担的帮助患者恢复各项正常功能。履带式跑步带和精密球轴承传动系统的设计，能最大程度的满足对有氧耐力训练、节奏训练、速度力量训练等不同训练需求。新院区北峰院区是医院重点工程，采购1套反重力跑台是非常必要的。

- 采购清单

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 多关节等速测试训练系统 | A032008 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 套 | 1 | 146万 |
|  | 2 | 人体成份分析仪 | A032008 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 套 | 1 | 22万 |
|  | 3 | 反重力跑台 | A032008 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 套 | 1 | 88万 |

- 三、具体采购需求

（1）技术要求

品目号1-1、多关节等速测试训练系统

1、测试及训练模式：向心、离心、等速、等长、持续被动运动,静态及动态稳定模式以及神经肌肉控制训练模式

2、测力计需具备下列功能：

2.1、测力计带可快捷即插用式LPA低能量激光定位器自动定位关节运动轴心，保证测试准确性

★2.2、测力计全自动电动调节升降高度和绕座椅旋转角度，测力计两侧须有LED数码显示窗口实时显示测力计升降高度和旋转角度，窗口旁具有调节按键支持测力计升降高度和角度手动调节，同时测力计两侧和前部均有测力计锁定和驱动轴锁定按钮，方便操作者无需再到主控制系统里另外更改设置。

★2.3、具有测试定位记忆功能：所有测试及训练数据参数可自动存储并记忆，当系统输入已有受试者姓名或编号选定上次测试或训练方案时测力计和座椅的高度升降、测试角度的调整立即全自动复位到受试者上次测试或训练时设定的高度、角度参数状态，无需操作人员人工手动再设置及调整，为受测者进行二次测试时提供相同指数的有效保证从而避免两次人为设置出现的数据偏差影响测试和训练数据的准确性，同时减轻操作人员的工作强度提高工作效率！

2.4、测力计电动升降高度行程：≥0-60cm可调、升高后离地面高度≥180cm、旋转角度：≥270°、围绕座椅旋转角度≥160°；倾斜角度：≥0-90°、最大工作力矩（向心/离心）≥500Nm、最大制动力矩≥1680Nm、运动角速度≥2°/s-450°/s、最大加速-最大制动角速度≥8500°/s2、工作功率≥15/8/2.8KW、精确度≥0.25%FS

2.5、测力计安全保护：测力计传动轴心周围角度限位器插孔≥29个，测力计两侧均有机头俯仰角刻度尺标，顶部和侧面有急停保护按钮确保测试过程中的绝对安全性

2.6、测力计具有实时重力补偿功能，测力计两侧均有测功计高度、旋转臂旋转、测力计后仰角、座椅前后移动、测力计旋转指示灯提示功能。

3、测试座椅：

▲3.1、测试座椅和机身为一体式，测力计围绕座椅旋转角度≥270度，座椅前端具有辅助插板，可根据受试者大腿长度安装调节，背部靠板位置角度及前后移动均为全电动自动调节，同时也可通过测力计两侧按键调节，座椅靠背调节角度：≥0~88°，坐垫前后移动距离：≥0~25cm ，调节角度数据在测力计数码窗口上实时显示。

3.2、座椅两侧有椅背调节角度尺标，椅背两侧有肩部固定适配器调节插孔≥50，座椅两侧测试把手前后可移动距离≥0-66cm，椅背后有钢质支撑臂增加座椅稳定性

4、 操作系统及数据输出

4.1、系统具有测试数据管理功能，可根据受试者信息进行数据分类、搜索、编辑和删除，以及受试者信息打印

4.2、系统须具有强大的测试训练程序编辑功能，一组测试训练程序可由多个阶段组成，可设定组间间隔时间、测试持续时间、重复次数、重力补偿、关节名称、运动形式、运动速度等参数

4.3、每个训练阶段系统的测试评估界面实时反馈训练曲线及指标，定时记录测试结果；一组测试/训练完成后自动显示评估界面，内容包括每次做功的柱形图、力矩变化曲线、功、屈伸力矩和屈/伸比值等；训练程序完成后可提供肌肉峰力矩、爆发力、耐力、功率、达到峰力矩的时间、角度、屈/伸比值、双侧同名肌的力量相差值、肌力占体重的百分率等多种测试数据

4.4、具有数据库备份和数据对比功能，可用于不同时间相同测试内容的数据比较、双侧关节数据比较、主动肌/拮抗肌数据比较。数据可传输至其它电脑进行保存和数据分析

4.5、提供文本格式、Excel格式、图形格式、曲线形式、色谱形式等多种彩色报告

5、具有与主流品牌表面肌电测试仪的同步采集和输出接口：可将肌力信号转至表面肌电分析软件中，所测肌肉的肌力及表面肌电信号在同一界面同步显示。

▲6、显示器与操作键盘集于一体，显示器悬臂为两段可折叠象鼻式旋转臂高度＞2米、覆盖半径≥3.5米能可简单快速变换测试及训练时观测位置，360°全方位可调满足受试者任何体位及任意角度视觉反馈监控的需要。

7、动力头顶端具有急停按键，同时测试时受试者须有可手持急停开关可同时使用。整体钢质结构，保证长时间承受高强度的机械运动下，确保测试的稳定性和准确度。

8、配置清单：

8.1 电动测试座椅  1台

8.2 测力计    1台

8.3 组合式关节适配器    1套

8.4 适配器专用台车   1个

8.5 激光定位器     1个

8.6 监视器旋转支架     1个

8.7 专用打印机     1台

品目号1-2、人体成份分析仪

1、设备用途：通过测量人体成分，来评价人体的营养状态，进行体重管理及健康诊断

2、主要技术性能指标及要求、配置：

2.1.生物电阻抗分析法(BIA)：

（1）阻抗(Z)：通过6个不同的频率（1KHz、5KHz、50KHz、250KHz、500KHz、1000KHz）分别在5个节段部分（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）进行≥30种电阻抗测量

（2）电抗(Xc)：通过3个不同的频率（5KHz、50KHz、250KHz）分别在5个节段部分（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）进行≥15种电抗测量

2.2电极方法：4极8点接触电极

▲2.3.测量方法：节段多频率生物电阻抗测量法（DSM-BIA法）；人体成分计算方法：不使用经验值估算,躯干阻抗值±3%.(需提供检测报告佐证）

2.4. 输出值（体成分报告纸）：细胞内水分、细胞外水分、身体总水分、蛋白质含量、无机盐、体脂肪、肌肉量、去脂体重、体重、骨骼肌、体脂肪含量、体脂百分比、BMI、节段肌肉分析、节段水分分析、身体总水分及节段水分比率（ECW/TBW）、BCM(身体细胞量)、BMC(骨内矿物质含量)、AC（上臂围度）、AMC(上臂肌肉围度)、腰围、内脏脂肪面积、基础代谢量（BMR）、水合率（TBW/FFM）、体成分测量历史数据（12次累计结果）、每个节段和频率的电阻抗值（电阻抗、电抗、相位角）、报告中具备结果解析QR代码（二维码），扫描QR代码，查看结果解析的详细资料

▲2.5内脏脂肪面积(图示)；结果解析二维码；全身相位角、节段相位角（50khz）(需提供检测报告佐证）

2.6. 显示LOGO：报告纸中显示名称、地址、联系方式

2.7. 报告纸类型：体成分结果报告纸, 体水分结果报告纸，儿童结果报告纸，

2.8. 提示音及语音向导：按键输入及检测过程中提供提示音及语音向导功能

2.9. 数据存储：通过输入ID号可储存测试结果≥100,000次

2.10.测试模式：自助模式及专家模式

2.11.管理员菜单：环境设置: 人体成分仪的设置及数据管理；故障排除: 对常出现的问题进行检查说明

2.12.支持USB存储设备：可使用USB存储设备存储数据（与Excel和软件兼容）或备份全部数据

2.13.备份数据：可用USB存储设备备份和恢复体成分的数据

★2.14.额定电流为保证设备的安全性，额定电流≤80uA(±10uA),可以安全测量孕妇、儿童等特殊人群

3、配置

3.1 主机		1台

3.2	适配器（直流电 12V, 3.4A）		1个

3.3	电源线（交流电250V,10A,≥1.8m）		1根

3.4	前挡板		1块

3.5	内六角扳手		1个

3.6	彩色中文结果报告（≥1000份/箱）		1箱

3.7	产品使用手册		1本

3.8	测试结果解析及应用		1本

3.9	单页结果解析说明		1张

3.13	打印机		1台

品目号1-3、反重力跑台

（一）采用空气压差减重，能最大程度的满足步态训练和有氧耐力训练等不同的康复训练需求，可用于下肢骨折及骨关节炎加剧等下肢损伤或中风、帕金森等神经系统疾病造成的步行障碍、耐力训练和改善关节灵活性等。

（二）技术规格和要求：

★1. 跑台有效训练面积(长×宽）＞170 cm×55 cm

2. 跑带最大正向运行速度≥20 km/h，支持选配反向运行功能

3. 跑台最大倾斜角度≥15%

★4.跑台采用板条技术，板条≥60个，拥有良好的减震功能

▲5. 减重技术，需满足以下全部功能。

5.1 减重原理：空气压力减重

5.2最大减重：≥80%体重

▲6. 气囊高度可调，适用不同身高

7. 人体穿着密封短裤与气囊连接，短裤尺寸可选择

8. 跑台最大承重≥180 kg

9. 触摸式操控面板

10. 牙心率模块

11. 具有安全磁力装置，能够急停跑台，保证使用者训练安全

12. 跑台规格：尺寸（长×宽×高）≥216×114×163cm

13. 电源：220 VAC，20A

14、配置:

14.1 反重力跑台（含跑台、气囊、操控面板）1台

14.2 训练短裤    10条

（2）商务要求

1、交付地点：采购人指定地点

2、交付时间：收到供货通知 (30 ) 天内

3、交付条件：验收合格后交付

4、是否收取履约保证金：否

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 自货物交付后30个工作日内，采购方应依照双方确定标准对货物的质量进行验收，验收不合格的，可向供应商提出异议。供应商应在接到异议后一周内进行更换，直至验收合格。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | ①合同签订生效后支付30%预付款；②设备到货，安装调试、最终验收合格后30日内支付合同金额的60%货款；③验收合格满1年后支付5%余款；④验收合格满2年后支付5%余款。 注：根据《泉州市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》泉财采【2022】169号文要求，如中标人为中小企业则按以下方式进行支付：①合同签订生效后支付50%预付款；②设备到货，安装调试、最终验收合格后30日内支付合同金额的40%货款；③验收合格满1年后支付5%余款；④验收合格满2年后支付5%余款。 |

（一）技术服务要求：

1、安装调试要求:

1.1由中标人负责设备的现场安装和调试，在接到用户通知后派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格（由采购单位签字确认，附验收报告）；安装须符合我国国家有关技术规范和技术标准。

1.2中标人应在货物运抵现场一周前，向招标人提供安装调试及运行的进度计划表。

1.3在设备的安装、调试、试运行期间，中标人安装调试人员一切费用自理。

1.4中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场,清理妥当,费用由中标人负责。

1.5中标人提供的设备、材料及施工用具，在进入采购人安装地现场后的保管，由中标人负责；中标人在安装地现场施工人员的安全、保险、食宿，由中标人负责。

2、培 训要求

2.1现场培训：中标人在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

2.2专门培训：中标人就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方1名技术人员，直到采购人受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

2.3培训方式：技术培训、操作培训。

2.4此项费用应包含在投标总价中。

3、质保期和售 后服 务要求

★3.1质保期：2年（厂家或国家有更长质量保证期限规定的从其规定），从验收合格双方签字之日起计算。

3.2 产品实行终身维修。保修期内如出现因设 计、制造、运输、装卸等原因造成的质量问题，中标人应无偿负责维修、更换。保修期后出现故障，只收取基本维护费用。质量保修期内若产品在运行中发生问题，中标人应在24小时内派专业技术人员到现场进行维修和更换零部件或更换新产品等服务。质量保修期后，中标人有接到故障处理通知的，技术人员应在48小时内到达购采购人地点做好产品维修。此项费用包含在投标报价中。

3.3在保修期以后，保证用户在设备正常使用寿命期内，以合理价格购买到零配件和易损件，但只能收取配件费，不收人工服务费。

4、验收标准和验收方法

4.1 验收标准：设备按国家相关标准、招标文件及合同中相关条款要求进行验收。产品质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数。除采购文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但采购文件未列明的情形，则中标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。中标 后应向采购人提供其产品符合国家强制规定的证明材料。否则采购人有权视为验收不合格。

4.2 验收程序：货物验收分中标人出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

4.2.1 出厂检验：中标人在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标人应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证，结果必须符合4.1验收标准的要求。

4.2.2 安装调试检验：设备安装、调试过程，中标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定。检验记录应真实并提供给采购人。

4.2.3 最终验收：设备安装、调试结束后，由中标人负责并会同采购人及有关部门或专家（如需）按第4.1款规定的标准要求进行最终验收。发现虚假响应参数，将不予以验收。

4.3 中标人对国内交货的货物应单列清单注明。属于进口货物的须提供报关单等相关完税证明。如需办理进口手续，所需费用由中标人承担并负责办理相关手续。

4.4 本章节《技术规格要求》内容只提及产品主要配置，中标人应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保产品能通过验收和法定计量部门检定。因中标人提供的部件不足够，导致产品不能通过验收和法定部门计量检定，则所欠缺的部件由中标人负责免费提供，且每逾期一天，中标人须向采购人偿付不能通过验收和法定计量部门计量检定的产品总价的2‰的延误金。

4.5 在验收时所发生的一切费用由中标供 应商承担。

4.6 若验收不能符合要求，采购人将按合同商务条款的有关规定执行。

5、技术资料要求

中标人应在设备交货时向采购人提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术操作手册、技术说明书；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

6、专用工具

中标供 应商应向采购人提供安装和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话)，其费用包括在投标总价内。

7、备品备件

中标供 应商应提供设备在质量保证期内所需的备品备件(如果有的话),其费用含在投标总价中。