采购需求

一、采购项目实施的必要性：

品目号1-1、全自动凝血分析仪：

泉州市正骨医院始创于1955年，是福建省成立最早的中医骨伤专科公立医院之一，是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科教研为一体的三级甲等中医专科医院。泉州市正骨医院北峰院区建设项目占地面积约100亩，总建筑面积约15万平方米，将建设一栋四层门急诊及医技楼、三栋九层病房护理单元和一栋九层办公综合楼等，新增床位1000张，致力打造成中西医结合骨科微创全国培训基地、全国中医医院医疗网络管理与推广示范基地、南少林正骨文化基地和中医骨伤文化馆。

我院属于骨科专科三甲医院，骨科病人发生血栓性疾病很常见，因此血栓与止血项目的检测对骨科病人及其重要。蛋白C、蛋白S、AT3、狼疮抗凝物LA等易栓症项目可作为骨科病人血栓风险的主要筛查指标；骨科病人肝素的使用，需要进行抗Xa安全使用量的监测，预防出血风险；血小板功能性检测可更好的评估骨科病人高凝状态，预防血栓性疾病的风险；凝血因子项目的检测可筛查相关血栓性疾病等等，血栓与止血完整性的项目检测对骨科血栓性疾病的筛查及监测至关重要，因此需要具有产品性能稳定且能开展更多血栓与止血项目的产品已满足临床上的需求。新院区北峰院区是医院重点工程，采购1套全自动凝血分析仪是非常必要的。

品目号1-2、全自动血液细胞分析仪

泉州市正骨医院始创于1955年，是福建省成立最早的中医骨伤专科公立医院之一，是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科教研为一体的三级甲等中医专科医院。泉州市正骨医院北峰院区建设项目占地面积约100亩，总建筑面积约15万平方米，将建设一栋四层门急诊及医技楼、三栋九层病房护理单元和一栋九层办公综合楼等，新增床位1000张，致力打造成中西医结合骨科微创全国培训基地、全国中医医院医疗网络管理与推广示范基地、南少林正骨文化基地和中医骨伤文化馆。

血液分析仪作为血常规检查的基础设备，是医院检验设备的必备，血液分析可从最基础的了解患者的身体状态。对于一些专科医院，血液分析仪的某些特殊性能对诊疗起到关键的作用，比如骨科专科医院，手术前后的感染情况，需要精确的指标来衡量，这就要求血液分析仪的检测精密度比较高；同时骨科关节腔积液的判断感染与否，需要检查关节腔液，故需要有体液检测功能的仪器；另外，早期的一些骨髓造血相关的疾病如早期白血病，MDS等可能表现为与骨科相关的症状，血液检测就要有相关的性能来更好鉴别此类情况，避免误诊、漏诊，这就要求幼稚细胞的检测灵敏度必须高。仪器的精密度高，幼稚细胞灵敏度高，持久精密度高仪器寿命长，能做体液等性能对于骨科医院业务开展、医疗风险控制、成本控制有着重要的意义。新院区北峰院区是医院重点工程，采购1套全自动血液细胞分析仪是非常必要的。

- 采购清单

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 全自动凝血分析仪 | A032017 临床检验设备 | 套 | 1 | 40万 |
|  | 2 | 全自动血液细胞分析仪 | A032017 临床检验设备 | 套 | 1 | 35万 |

- 三、具体采购需求

（1）技术要求

品目号1-1、全自动凝血分析仪

▲1、PT检测速度≥400测试/小时；D-二聚体检测速度≥200测试/小时。

★2、仪器至少应具有凝固法、发色底物法、免疫比浊法三种常用方学法，且仪器可开展凝集法项目的检测。

3、样本及试剂吸样采用不同的加样针加样，避免交叉污染，仪器具有吸样针≥5根且每根吸样针独立分开，独立操作，互不影响吸样。

▲4、检测通道≥20个：凝固法、发色底物法和免疫比浊法三种方法学均有≥20个检测通道。

5、仪器采用原始管自动连续进样，开盖与闭盖同时上机仪器自动转换，同时容纳至少100个样本。

6、	仪器需有专用独立的急诊样本位，可同时插入≥5个急诊样本，急诊样本优先检测、优先报告。

7、可实现与实验室自动化轨道系统（LAS）连接，提高整体检测效率。同时可与实验室LIS实现ASTM双向通讯功能。

8、试剂位具有冷藏功能，试剂仓采用密封式设计避免试剂挥发，且试剂仓可以独立控制即仪器主机关机，试剂仓仍具有冷藏，减少试剂的移动。

9、试剂位可以识别各种类型的试剂瓶，满足实验室开展项目需要，试剂位≥45个。

★10、冷藏试剂位为≤10℃保存，增加试剂稳定性，试剂位倾斜式设计减少死腔量，并具有试剂及消耗品实时监控功能。

★11、反应杯采用单个独立避免浪费，非联体杯、无需磁珠及参比品。反应杯容量≥1000个，仪器自动连续排列，通过内部反应杯箱自动装载。

12、所有检测程序可自由设定修改，可随意选择试剂、随意开展项目，实现真正的全开放

13、具有试剂信息自动扫描、报警、容量提示功能。

14、具有自动稀释、自动连锁筛选、自动再检功能、自动多点定标功能，具有凝血因子抑制物分析功能。

15、具有自动预测每个测试完成时间提示功能，便于合理安排时间。

16、质量控制：≥750个文件X－bar/L-J管理，可通过westguard rules 进行六类监测

17、实时在线质控管理功能

18、能开展凝血常规检测项目：PT、APTT、FIB、TT、D-二聚体、FDP、ATIII，同时可开展凝血特殊检测项目：蛋白C、蛋白S、狼疮抗凝物LA检测、凝血因子FII、FV、FVII、FX、FVIII、FIX、FXI、FXII、FXIII：抗Xa检测、VWF活性、VWF：Ag、PLG、α2-抗纤溶酶、血小板聚集功能检测项目。

19、配置要求：主机模块1套、进样模块1套、空压机模块1套、支持和医院LIS系统链接进行报告整合软件一套。

品目号1-2、全自动血液细胞分析仪

1、检测速度：CBC+DIFF≥70/小时，CBC+DIFF+RET≥30/小时

2、检测参数：血液报告参数≥35个，体液报告参数≥6个

★3、用血量：全血进样量≤25ul；预稀释模式用血量≤20ul，进样量≤70ul；

4、白细胞计数：应采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰

5、低值白细胞检测：当遇到低值白细胞样本时，仪器可自动或人工选择转换到低值白细胞检测模式，使白细胞检测颗粒数比普通检测模式增加2倍，结果更准确、可靠。

6、血小板计数：具有传统的电阻抗法和光学法两种方法进行血小板的定量计数

7、网织红细胞检测功能：使用核酸荧光染色及流式细胞技术，具有全自动网织红细胞定量计数和对网织红细胞成熟度的分类。

8、网织红细胞血红蛋白功能：具有定量报告检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，为报告参数。

9、体液检测速度：≥30样本/小时;

10、可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数,并对白细胞进行分类；

11、体液检测中具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能；

12、线性范围：全血检测要满足WBC：0-440×10^9/L；RBC：0－8.6×10^12/L；PLT：0-5000×10^9/L

13、血液质控品：定期提供原厂配套的高、中、低三个水平的质控品。质控项目覆盖所有报告参数；

▲14、体液质控品：定期提供原厂配套的高、低两个水平的质控品。质控项目覆盖所有报告参数；

▲15、校准品：定期提供原厂配套的校准品。校准品可校准项目包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET。

16、实时网络通讯系统：具有实时在线网络质控功能，通过室内质控实现实时的室间质评，确保用户的结果质量达到国际质量水准。

17、正确度（静脉血）：白细胞：≤3.0%；红细胞：≤2.0 %；血红蛋白：≤2.0%；血小板：≤5.0 %。

18、具有自动复检功能，并能自动追加自动检测项目。

19、流程控制：附带流程控制软件Labman，含三大功能：复检规则设定、数据统计功能（假阴性、假阳性，复检率等）、复检信息管理功能。

20、主机一台、UPS电源一台、条码扫描器一套、CRP检测模块一套、支持和医院LIS系统链接进行报告整合软件一套、试剂读卡器一套。

（2）商务要求

1、交付地点：采购人指定地点

2、交付时间：收到供货通知 (30) 天内

3、交付条件：验收合格后交付

4、是否收取履约保证金：否

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 自货物交付后30个工作日内，采购方应依照双方确定标准对货物的质量进行验收，验收不合格的，可向供应商提出异议。供应商应在接到异议后一周内进行更换，直至验收合格。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 100 | ①合同签订生效后支付30%预付款；②设备到货，安装调试、最终验收合格后30日内支付合同金额的60%货款；③验收合格满1年后支付5%货款；④验收合格满2年后无未了事宜付清5%余款。 注：根据《泉州市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》泉财采【2022】169号文要求，如中标人为中小企业则按以下方式进行支付：①合同签订生效后支付50%预付款；②设备到货，安装调试、最终验收合格后30日内支付合同金额的40%货款；③验收合格满1年后支付5%货款；④验收合格满2年后无未了事宜付清5%余款。 |

（一）技术服务要求：

1、安装调试要求:

1.1由中标人负责设备的现场安装和调试，在接到用户通知后派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格（由采购单位签字确认，附验收报告）；安装须符合我国国家有关技术规范和技术标准。

1.2中标人应在货物运抵现场一周前，向招标人提供安装调试及运行的进度计划表。

1.3在设备的安装、调试、试运行期间，中标人安装调试人员一切费用自理。

1.4中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场,清理妥当,费用由中标人负责。

1.5中标人提供的设备、材料及施工用具，在进入采购人安装地现场后的保管，由中标人负责；中标人在安装地现场施工人员的安全、保险、食宿，由中标人负责。

2、培 训要求

2.1现场培训：中标人在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

2.2专门培训：中标人就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方1名技术人员，直到采购人受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

2.3培训方式：技术培训、操作培训。

2.4此项费用应包含在投标总价中。

3、质保期和售 后服 务要求

★3.1质保期：2年（厂家或国家有更长质量保证期限规定的从其规定），从验收合格双方签字之日起计算。

3.2 产品实行终身维修。保修期内如出现因设 计、制造、运输、装卸等原因造成的质量问题，中标人应无偿负责维修、更换。保修期后出现故障，只收取基本维护费用。质量保修期内若产品在运行中发生问题，中标人应在24小时内派专业技术人员到现场进行维修和更换零部件或更换新产品等服务。质量保修期后，中标人有接到故障处理通知的，技术人员应在48小时内到达购采购人地点做好产品维修。此项费用包含在投标报价中。

3.3在保修期以后，保证用户在设备正常使用寿命期内，以合理价格购买到零配件和易损件，但只能收取配件费，不收人工服务费。

4、验收标准和验收方法

4.1 验收标准：设备按国家相关标准、招标文件及合同中相关条款要求进行验收。产品质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数。除采购文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但采购文件未列明的情形，则中标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。中标 后应向采购人提供其产品符合国家强制规定的证明材料。否则采购人有权视为验收不合格。

4.2 验收程序：货物验收分中标人出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

4.2.1 出厂检验：中标人在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标人应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证，结果必须符合4.1验收标准的要求。

4.2.2 安装调试检验：设备安装、调试过程，中标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定。检验记录应真实并提供给采购人。

4.2.3 最终验收：设备安装、调试结束后，由中标人负责并会同采购人及有关部门或专家（如需）按第4.1款规定的标准要求进行最终验收。发现虚假响应参数，将不予以验收。

4.3 中标人对国内交货的货物应单列清单注明。属于进口货物的须提供报关单等相关完税证明。如需办理进口手续，所需费用由中标人承担并负责办理相关手续。

4.4 本章节《技术规格要求》内容只提及产品主要配置，中标人应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保产品能通过验收和法定计量部门检定。因中标人提供的部件不足够，导致产品不能通过验收和法定部门计量检定，则所欠缺的部件由中标人负责免费提供，且每逾期一天，中标人须向采购人偿付不能通过验收和法定计量部门计量检定的产品总价的2‰的延误金。

4.5 在验收时所发生的一切费用由中标供 应商承担。

4.6 若验收不能符合要求，采购人将按合同商务条款的有关规定执行。

5、技术资料要求

中标人应在设备交货时向采购人提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术操作手册、技术说明书；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

6、专用工具

中标供 应商应向采购人提供安装和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话)，其费用包括在投标总价内。

7、备品备件

中标供 应商应提供设备在质量保证期内所需的备品备件(如果有的话),其费用含在投标总价中。