采购需求

一、采购项目实施的必要性：

品目号1-1、配液泵：

泉州市正骨医院始创于1955年，是福建省成立最早的中医骨伤专科公立医院之一，是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科教研为一体的三级甲等中医专科医院。泉州市正骨医院北峰院区建设项目占地面积约100亩，总建筑面积约15万平方米，将建设一栋四层门急诊及医技楼、三栋九层病房护理单元和一栋九层办公综合楼等，新增床位1000张，致力打造成中西医结合骨科微创全国培训基地、全国中医医院医疗网络管理与推广示范基地、南少林正骨文化基地和中医骨伤文化馆。

配液泵是一种能够准确控制输液滴数或输液流速，保证药物能够速度均匀，药量准确并且安全地进入病人体内发挥作用的一种仪器。同时，配液泵还能提高临床给药操作的效率和灵活性，降低护理工作量。配液泵通常是机械或电子的控制装置，它通过作用于输液导管达到控制输液速度的目的。常用于需要严格控制输液量和药量的情况，如在应用升压药物，抗心律失常药药物，婴幼儿静脉输液或静脉麻醉时。配液泵可以精准控制液体速度、避免人为影响，还能降低临床工作强度。新院区北峰院区是医院重点工程，采购1套配液泵是非常必要的。

品目号1-2、血液回收机

泉州市正骨医院始创于1955年，是福建省成立最早的中医骨伤专科公立医院之一，是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科教研为一体的三级甲等中医专科医院。泉州市正骨医院北峰院区建设项目占地面积约100亩，总建筑面积约15万平方米，将建设一栋四层门急诊及医技楼、三栋九层病房护理单元和一栋九层办公综合楼等，新增床位1000张，致力打造成中西医结合骨科微创全国培训基地、全国中医医院医疗网络管理与推广示范基地、南少林正骨文化基地和中医骨伤文化馆。

血液回收机，是利用现代化医学成果和高科技手段，从病人术中收集起来的血液，进行过滤、分离、清洗、净化后再回输给病人。自体血液回输技术，是在手术中将病人的术野大量失血，在无菌状态下，给予清洗和回收的技术。这种技术同传统的异体血液输血相比，具有明显优势，不但可以避免异体输血的输血反应，还可以完全杜绝血液传染病的风险，不受地区血库中血液紧缺的限制。更重要的是，自体血液回输的血液质量明显优于异体血液，其细胞质量，细胞活性，携氧能力均明显提高。新院区北峰院区是医院重点工程，采购1套血液回收机是非常必要的。

品目号1-3、体外膜肺氧合系统（ECMO）

泉州市正骨医院始创于1955年，是福建省成立最早的中医骨伤专科公立医院之一，是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科教研为一体的三级甲等中医专科医院。泉州市正骨医院北峰院区建设项目占地面积约100亩，总建筑面积约15万平方米，将建设一栋四层门急诊及医技楼、三栋九层病房护理单元和一栋九层办公综合楼等，新增床位1000张，致力打造成中西医结合骨科微创全国培训基地、全国中医医院医疗网络管理与推广示范基地、南少林正骨文化基地和中医骨伤文化馆。

ECMO是体外循环(CPB)技术范围的扩大和延伸，ECMO可对需要外来辅助的呼吸和(或)循环功能不全的重危患者进行有效的呼吸循环支持。ECMO适应症因其强大的心肺替代功能并且操作简单而非常广泛。由于ECMO的出现使许多危重症的抢救成功率明显上升，如ARDS、骨科大手术后等。更令人振奋的是使许多令医生束手无策的难题有了新的有效解决方法，如心跳呼吸骤停。ECMO作为一种新的生命支持技术，为抢救和治疗急危重病患者赢得时间和空间,提高了抢救成功率，日益成为当今危重病患者主要的救治措施之一。采购此系统，可以大大提升本院的重症医学整体水平和学术地位，更能为医院开展新技术、扩宽新业务做好保障和支持工作，也可随时充分的适应新生儿呼吸功能衰竭、重症产妇、烈性传染病、自然灾害性事故等公共卫生应急危机事件的救治任务。新院区北峰院区是医院重点工程，采购1套体外膜肺氧合系统（ECMO）是非常必要的。

品目号1-4、高端康复病床

泉州市正骨医院始创于1955年，是福建省成立最早的中医骨伤专科公立医院之一，是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科教研为一体的三级甲等中医专科医院。泉州市正骨医院北峰院区建设项目占地面积约100亩，总建筑面积约15万平方米，将建设一栋四层门急诊及医技楼、三栋九层病房护理单元和一栋九层办公综合楼等，新增床位1000张，致力打造成中西医结合骨科微创全国培训基地、全国中医医院医疗网络管理与推广示范基地、南少林正骨文化基地和中医骨伤文化馆。

近年来为了开展脊柱畸形矫正、脊柱疾病及外伤减压稳定等手术，随着脊柱外科枕颈部、腰骶部等高难度手术的大量开展，康复病床已成为骨科发展的一种必备设备。康复床的气垫中内置的压力感应器，能有效的感知病人平躺时全身压力分布，气垫在压强大的部位自动放气，使得全身的压强平均分布。防止褥疮的发生，通过床内置的编程系统，设置翻身时长，频率等参数，不断翻身来转移患者受压部位，避免了身体承重部位长时间受压，有效促进血液循环，防止肌肉萎缩，完全达到甚至超越了人工护理效果。新院区北峰院区是医院重点工程，采购2张高端康复病床是非常必要的。

品目号1-5、多导可视脑电图

泉州市正骨医院始创于1955年，是福建省成立最早的中医骨伤专科公立医院之一，是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科教研为一体的三级甲等中医专科医院。泉州市正骨医院北峰院区建设项目占地面积约100亩，总建筑面积约15万平方米，将建设一栋四层门急诊及医技楼、三栋九层病房护理单元和一栋九层办公综合楼等，新增床位1000张，致力打造成中西医结合骨科微创全国培训基地、全国中医医院医疗网络管理与推广示范基地、南少林正骨文化基地和中医骨伤文化馆。

脑电图仪是检查大脑神经细胞功能的无创、实时的有效装置，通过检查大脑神经细胞的电活动，可有效地分析与诊断颅脑功能性与占位性疾病。凡影响大脑神经细胞功能的疾病均可进行脑电图检查，主要用于诊断：各种癫痫、脑外伤、脑炎、脑肿瘤、颅内出血、脑梗塞精神病痴呆症、智力障碍、视觉功能障碍、听觉功能障碍、意识障碍、运动功能障碍、语言功能障碍等。随着视频脑电图在临床的广泛应用，其上述优势和作用也被临床医生逐渐重视起来，所以对于视频脑电图的临床带教工作越来越受到临床教学单位的重视，诸多单位都配置了视频脑电图，确实为临床及相关教学工作带来不可估量的效益，其次，采用视频脑电图仪可以显著提高脑疾病诊断精确度，对癫痫的诊断鉴别具有重要意义，从而对我院科室医疗业绩有明显的促进作用，进而提高我院服务于社会的影响力。新院区北峰院区是医院重点工程，采购1套视频脑电图仪是非常必要的。

- 采购清单

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 配液泵 | A02322500 急救和生命支持设备 | 套 | 1 | 20万元 |
| 1 | 2 | 血液回收机 | A02322500 急救和生命支持设备 | 套 | 1 | 55万元 |
| 1 | 3 | 体外膜肺氧合系统（ECMO） | A02322500 急救和生命支持设备 | 套 | 1 | 250万元 |
| 1 | 4 | 高端康复病床 | A02322500 急救和生命支持设备 | 套 | 2 | 75万元 |
| 1 | 5 | 多导可视脑电图 | A02322500 急救和生命支持设备 | 套 | 1 | 50万元 |

- 三、具体采购需求

（1）技术要求

品目号1-1、配液泵

1、用途：进行液体转移的蠕动泵。用于医院药房，与静脉输液袋、注射器、弹性输注器、以及其他给药工具配合使用，对不同药物反复进行药液配制。

2、基本参数

2.1	使用范围及其功能参数

2.1.1	适用范围

2.1.1.1	溶药（西林瓶等粉针剂）

2.1.1.2	收集药液（药液预配等）

2.1.1.3	灌注弹性输注装置

2.1.1.4	灌注静脉输液袋和口腔注射器

2.1.2	规格参数

2.1.2.1	体积≤：长：324 mm；宽：210 mm；高：248 mm

2.1.2.2	重量：≤10.95 kg

2.1.2.3	电源：220-240V, 50HZ

★2.1.3	性能参数

（1）配置容量输注范围：0.2至9,999 mL

（2）最大水流配置速度：≥13.5 mL/秒 (16G针头)

（3）精确度：

0.2 mL时为± 10%；

0.4 mL时为± 5%；

1 mL时为± 2%；

2 mL以上时为± 1%；

（4）最小配置容量：≤0.2 mL

（5）最小可分辨配置量：≤0.01 mL

2.1.4	EMC释放

2.1.4.1	排放：EN55011:2007 ，A类

2.1.4.2	抗干扰：EN61326-1:2006

品目号1-2、血液回收机

1. 自体血回收机能进行连续性的血液处理，从血液收集阶段开始系统可不停顿工作。

2. 系统具有三个泵，失血泵、洗涤红细胞泵和盐水泵，每泵各有独立的管路，实现血液处理的连续进行，泵的工作不停顿。

2.1泵的转速：洗涤红细胞泵0－190ml/min,失血泵0－350ml/min;盐水泵0－    400ml/min

2.2离心机转速0－2500转／分，对细胞的伤害较小。

2.3通常情况下，连续的清洗过的红细胞（PRC）流量达到30－70ml/min，血细胞压积为65％。

2.4紧急情况下，连续的清洗过的红细胞（PRC）流量可达到≥100ml/min.，血细胞压积>60％,每十分钟处理出≥1000ml可回输的红细胞。

3.清洗出的红细胞压积恒定在60％以上，机器可根据失血压积的高低自动调节进血量

4.红细胞恢复率达到90％以上

5.血液处理时不受失血量限制，血液处理起始失血量≤20ml，无需等待即可进行清洗和回收工作，以适用于婴幼儿至成人各种体重患者手术需要；

6.能100％去除失血中的不溶解脂肪，抗凝用的肝素清除率可达≥99％。血液处理过程无停顿，可避免对红细胞的二次污染，病人无回输反应

7.可在手术前设定，或手术中根据临床发生的各种情况在不停机的情况下任意选择合适的程序，以达最佳处理效果。设备至少有6种血液清洗程序：高质量清洗、儿科手术清洗、标准清洗、大流量清洗、超大流量清洗、紧急清洗。

8.血液回输机耗材：一种规格耗材满足所有手术出血量血液回收的需要，无须提前预估手术失血量，避免手术中实际出血量与预估出血量所选用耗材不匹配时，更换耗材的浪费及意外大出血来不及快速处理回收血液的风险；

9.安装装置：自动安装泵管、自动锁定离心机、大屏图文显示器、在线帮助功能

10.报警系统：在发生下列情况时，设备自动报警并将所发生的情况反映在屏幕上，此时可调出帮助信息，指导操作者排除故障：

10.1 当盐水留空或盐水中有气泡时

10.2 当失血流空或失血中有气泡时

10.3红细胞溢出

10.4红细胞质量探测器发生故障

10.5管路被卡

10.6液体渗漏

10.7电源故障

10.8废液袋已满

10.9离心机转速异常

11.全电脑控制：所有处理过程均由电脑控制，操作者技能的高低不会影响血液处理的质量

12.防电击能力：CF

13.PRC管破裂时的防护：CCD监视器检测到PRC流动等故障。

14.电动离心机盖锁带有安全传感器

15.全中文操作界面：全部操作系统汉化，每一步操作都有帮助信息提示

16.配置要求

16.1	自体血连续回输  系统	1套

16.2	血液存储器支架	1个

16.3	使用操作手册	1本

16.4	自体血回输机耗材	1套

品目号1-3、体外膜肺氧合系统（ECMO）

1.主机系统(含应急自动驱动装置)

2.模式：高级模式和肺辅助模式

3.泵驱动器工作原理：磁力驱动

★4. 显示屏：≥10.4”（1024x768）高分辨率TFT触摸屏

5.中文操作系统，可实现数据及趋势图显示

6.单机重量：≤10kg，尺寸（宽×高×直径）：≤290 x 300 x 369 mm

★7.泵驱动器转速：最高≥10000rpm

8.流量范围为：0—8L/min

9.泵头最大进出口压差：≥600mmHg

10.监测功能

10.1   1个流量传感器监测  （-2 L/min至 +8 L/min）

★10.2  ≥3个外部压力监测 （-400 mmHg 至 +400 mmHg）

10.3   1个气泡检测器监测

10.4   泵功率监测

11.报警功能

11.1  通路中的压力报警

11.2  温度报警

11.3  气泡监测报警，非接触式设计。

▲12.零流量模式，防止治疗中停泵返流，治疗更安全。

▲13.P1压力限制功能：当压力达到设定安全值，泵速自动降低，避免溶血发生。

14.流量控制功能：如果流量偏离设定值，系统将自动调整泵速，确保设定流量达成。

★15.泵头预冲量：≤17ml（有单独泵头 可应用儿童）

16.泵头表面积：≥190cm2

★17.泵头与主机可分离,可直接连电池使用，备用泵可以辅助预冲，紧急转运。

★18.配备两个电动驱动泵，主驱动泵出现电子或者机械故障时，可以采用另一个电动驱动泵操作，确保患者的安全。

★19.电池：两组电池运行时间≥260 min，可快速拆卸。

▲20.采用非接触式设计集成式压力传感器可测定通路中的压力，减少与血液的接触，减少凝血的发生，也可降低此类接触造成血液成份的破坏。

▲21.多种转运方式，配备紧凑支架、备用驱动支架，适合多种情形下转运。

22.设备类型：CF级别

23.数据传输：USB接口
24、配置

| 配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 驾车 | 1 |
| 紧凑型支架 | 1 |
| 传感器盒 | 1 |
| 压力传感器 | 3 |
| 温度传感器 | 1 |
| 体外心肺支持辅助设备 | 1 |
| 泵驱动器 | 1 |
| 流量传感器3/8''X 3/32'' | 1 |
| 医用物理升降温仪（变温水箱）及配件 | 1 |
| 空气氧气混合器及配件 | 1 |

品目号1-4、高端康复病床

1、长度：

1.1 充分展开≥2489mm,

1.2 充分缩进≥2235mm;

2、宽度：

2.1 护栏折叠≥1029mm,

2.2 护栏直立≥1029mm；

3、高度：

3.1 最高≥906mm

3.2 最低≤419mm

4、角度

4.1 头部倾斜角度0～77度,

4.2 膝部倾斜角度0～30度

4.3 足部下垂角度0～75度

4.4 床体倾斜角度

4.4.1	头低脚高位≥13度

4.4.2	头高脚低位≥18度

5、电动床体延长≥250mm

6、最大承重≥295kg

7、背膝联动

8、椅位

8.1	完全座椅位

8.1.1	腿部床体下降达到45度以上

8.1.2	床尾板可电动回缩为足部提供支撑

8.2	离床座椅位

8.2.1	腿部床体下降达到75度以上

8.2.2	拆除床尾板后，患者可从床尾端正面站立离床

8.3	一键式完成座椅位操作

9、床板

9.1	足部床体可电动回缩

9.2	背部床板可透X光

10、床垫:

10.1	防褥疮治疗气垫，填充物由不同密度泡沫海绵和气囊构成

10.2	足部床垫可随床体缩进及延长

10.3	厚度≥20cm

10.4	床垫治疗功能

10.4.1	辅助翻身功能：两侧侧翻

10.4.2	持续侧翻功能：侧翻时间、方向、侧翻的频率可预先设定

10.4.3	背部叩击功能：叩击强度、频率、持续时间可调

10.4.4	舒适休息模式：床垫内各气囊交替充放气使床垫波浪式运动

10.4.5	小气候模式：床垫夹层有气体流动，可调节患者皮肤的湿度和体温。

10.4.6	最大充气模式：方便转移或者调整患者体位

10.4.7	睡眠模式：启动后降低空气系统调整频率

★10.5	气垫内置式，气泵为非外挂式

10.6	床垫具有X光片罩：胸段床垫两侧拉开拉链，可将X光片夹放置其中进行X光检查

11	、护栏

11.1	一键式释放四片式护栏,

11.2	放下后可收于床底,可实现零间隙转移

12、操作控制

12.1	双侧护栏内外侧均具备内置式非线控操作面板

12.2	护栏内外侧医患内置式操作键分开

12.2.1	双侧护栏的内侧具有内置式患者操作面板

12.2.2	双侧护栏的外侧具有内置式医护人员操作面板

12.2.3	双侧尾端护栏外侧操作面板可向上翻起操作

13、具备CPR功能

13.1	双侧机械CPR释放

13.2	CPR为脚踏杆设计

13.3	两个脚踏杆任意一个都可做CPR操作

14、升降脚踏板

14.1	双侧均具备脚踏板

14.1	可控制整体升降功能

14.2	操作时须先解锁，防止误操作

15、体重秤及离床报警：

15.1	内置式体重秤

15.1.1	体重秤设置位于特殊功能护栏操作面板

15.1.2	体重秤显示位于护栏面板上

15.1.3	最小误差≤±0.99kg

15.1.4	体重秤显示单位可以选择公斤和磅

15.2	内置式离床报警器

15.2.1	设置离床报警后，患者离床可发出声音报警

15.2.2	离床报警器设置位于特殊功能护栏操作面板

16、头部角度报警

16.1	可按需选择低于30度或低于45度报警

16.2	头部角度报警设置位于特殊功能护栏操作面板

16.3	报警为声音报警

17、特殊功能护栏操作面板

17.1	内置于护栏外侧

17.2	控制面板操作为液晶触屏操作

17.3	控制面板显示为彩色液晶屏显示

17.4	操作界面可选中文

17.5	具有历史记录功能

18、脚轮

18.1	4个单面万向脚轮，

18.2	中控刹车和直行装置，

18.3	两个刹车踏板位于两侧尾端脚轮，一个位于床头端

18.4	两个解锁和导向踏板位于床体两侧中间，一个位于床头端

18.5	脚轮直径≥152mm，

18.6	具备未刹车声音报警

19、头尾板

19.1	头板单步拆卸功能且具有CPR背部垫板功能

19.2	尾板单步拆卸功能

20、备用电池

21、床架两侧具有夜灯功能

22、独立转运把手

23、角度指示器

23.1	滚珠式角度指示器内置于四个护栏外侧

23.2	两侧护栏内置式操作屏可即时显示床头角度

24、引流袋支架

25、外伸式输液架插孔

26、原厂可伸缩输液架

27、床头两侧具有直立氧气瓶固定器

28、床头两侧具有管线集合器
29、配置：脚轮4个、内置气垫1个、护栏4个、床头板1个、床尾板1个、输液杆1个、防撞轮4个

品目号1-5、多导可视脑电图

(一)硬件技术参数

1.通道配置：≥34通道脑电放大器，可采集脑电及生理信号；

2.放大器支持USB、网线、Wifi三种传输方

3.噪声：<0.3μV RMS；

4.共模抑制比：＞100dB；

5.输入阻抗：1≥80MΩ；

6.A/D转换：≥24 位；

7.采样率：最高≥32000Hz；

8.带宽：DC-8000Hz，所有通道可设为DC通道

9.内置≥16GB存储卡及可充电锂电池，可保证断电情况下≥8小时不间断采集脑电图；

10.闪光刺激器使用≥96矩阵的超亮度LED；

11.放大器内置彩色液晶屏，可以显示放大器传输方式、连接状态、阻抗测试、放大器定标、存储空间、电池电量、预览每一导波形；

12.专用脉搏血氧饱和度接口，可选配脉搏血氧饱和度仪获得血氧饱和度（SpO2）、脉率（PR）、脉搏容积（PLETH）信号；

13.放大器支持采集血氧、体位、心率、胸腹压、口鼻流速、肢动、PTT脉搏传递时间等多导睡眠参数，可做PSG多导睡眠监测；

14.视频系统：

14.1支持高清彩色红外一体网络摄像头，高清网络摄像头，USB/PCI 多种视频输入模式

14.2软件内置摄像头云台控制程序，无需第三方云台控制硬件

14.3图像可局部放大，支持画中画

(二)、采集分析软件参数：

1.病例数据库管理软件，支持数据分类；兼容数据库可快速设置跟医院HIS系统的连接；

2.采集灵敏度、高低通滤波参数可以自定义

3.采样率可自定义128、256、512、1024、2048、4096、8192、16000、32000Hz

4.拉普拉斯源定位导联方式；

5.数据回放工作站可远程监测正在采集数据并打标；

6.波幅与时限的精确测量，并可放大任何一部分的波形；

7.数据可定期上传至脑电网络中的数据服务器；

8.断电数据保护功能，保证在断电状态下不会丢失数据；

9.原厂中文脑电操作界面；

10.左右大脑半球对应导联分屏显示，对比分析；

11.中文事件标记功能，快速查找跳转定位；

12.回顾时可随时更改导联， 改变不同导联波形的颜色；

13.屏幕拷贝功能，将屏幕显示的脑电图转换到其他文档内；

14.可同时设置多个文件夹类别，如不同医生的文件夹和不同病种的文件夹，病人资料信息可同时从属于多个不同的文件夹类别；

15.输入新病人资料后，无需退出病人管理系统直接进入EEG 采集及回顾软件；

16.资料管理系统中自带刻录DVD工具，刻录后的病人脑电图信息可自动保留条目脑标识存储光盘及光盘编号；

17.专业的EEG REV功能，可使存储于光盘中的脑电图资料在一台没有安装任何脑电图回顾软件的普通电脑上回顾再分析测量等；

18.中文报告生成系统，支持 WORD及超文本两种报告格式；可任意剪辑波形且可粘贴在中文报告上，与中文报告同页打出；

19.中文报告可自动存储在病人资料管理系统内的该病人的文件夹下，与病人其他脑电图原始资料同时存储在同一文件夹下，保证原始资料与报告的归属一致性；

20.数据支持EDF / EDF +，ASCII导出；

21.剪辑脑电图时，可根据实际情况选择性地进行视频剪辑，即剪辑的同一份脑电图中，可以只对感兴趣的区域选择带视频，而其它部分则选择不带视频。剪辑保存功能：可剪辑同步视频和脑电信息，亦可只剪辑脑电图。

22.二维及三维脑电地形图分析，脑电功率谱分析；

23.配置要求

23.1.脑电图放大器及输入头盒                            1套

23.2.放大器适配器                                      1个

23.3.LED闪光刺激器，带固定支臂和夹子                 1套

23.4.延长控制线                                        1套

23.5.放大器墙上固定套件                                1套

23.6.采集及数据回放软件（含视频采集）                  1套

23.7.计算机                                           1套

23.8.打印机                                           1台

23.9.视频模块                                         1套

23.10.金杯电极                                   1套（34根）

23.11.导电膏                                   1瓶

23.12.凝胶                                        1瓶

（2）商务要求

1、交付地点：采购人指定地点

2、交付时间：收到供货通知 (30) 天内

3、交付条件：验收合格后交付

4、是否收取履约保证金：否

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 自货物交付后30个工作日内，采购方应依照双方确定标准对货物的质量进行验收，验收不合格的，可向供应商提出异议。供应商应在接到异议后一周内进行更换，直至验收合格。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | ①合同签订生效后支付30%预付款；②设备到货，安装调试、最终验收合格后30日内支付合同金额的60%货款；③验收合格满1年后支付10%货款。 注：根据《泉州市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》泉财采【2022】169号文要求，如中标人为中小企业则按以下方式进行支付：①合同签订生效后支付50%预付款；②设备到货，安装调试、最终验收合格后30日内支付合同金额的40%货款；③验收合格满1年后支付10%货款。 |

（一）技术服务要求：

1、安装调试要求:

1.1由中标人负责设备的现场安装和调试，在接到用户通知后派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格（由采购单位签字确认，附验收报告）；安装须符合我国国家有关技术规范和技术标准。

1.2中标人应在货物运抵现场一周前，向招标人提供安装调试及运行的进度计划表。

1.3在设备的安装、调试、试运行期间，中标人安装调试人员一切费用自理。

1.4中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场,清理妥当,费用由中标人负责。

1.5中标人提供的设备、材料及施工用具，在进入采购人安装地现场后的保管，由中标人负责；中标人在安装地现场施工人员的安全、保险、食宿，由中标人负责。

2、培 训要求

2.1现场培训：中标人在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

2.2专门培训：中标人就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方1名技术人员，直到采购人受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

2.3培训方式：技术培训、操作培训。

2.4此项费用应包含在投标总价中。

3、质保期和售 后服 务要求

★3.1质保期：≥1年（厂家或国家有更长质量保证期限规定的从其规定），从验收合格双方签字之日起计算。

3.2 产品实行终身维修。保修期内如出现因设 计、制造、运输、装卸等原因造成的质量问题，中标人应无偿负责维修、更换。保修期后出现故障，只收取基本维护费用。质量保修期内若产品在运行中发生问题，中标人应在24小时内派专业技术人员到现场进行维修和更换零部件或更换新产品等服务。质量保修期后，中标人有接到故障处理通知的，技术人员应在48小时内到达购采购人地点做好产品维修。此项费用包含在投标报价中。

3.3在保修期以后，保证用户在设备正常使用寿命期内，以合理价格购买到零配件和易损件，但只能收取配件费，不收人工服务费。

4、验收标准和验收方法

4.1 验收标准：设备按国家相关标准、招标文件及合同中相关条款要求进行验收。产品质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数。除采购文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但采购文件未列明的情形，则中标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。中标 后应向采购人提供其产品符合国家强制规定的证明材料。否则采购人有权视为验收不合格。

4.2 验收程序：货物验收分中标人出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

4.2.1 出厂检验：中标人在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标人应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证，结果必须符合4.1验收标准的要求。

4.2.2 安装调试检验：设备安装、调试过程，中标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定。检验记录应真实并提供给采购人。

4.2.3 最终验收：设备安装、调试结束后，由中标人负责并会同采购人及有关部门或专家（如需）按第4.1款规定的标准要求进行最终验收。发现虚假响应参数，将不予以验收。

4.3 中标人对国内交货的货物应单列清单注明。属于进口货物的须提供报关单等相关完税证明。如需办理进口手续，所需费用由中标人承担并负责办理相关手续。

4.4 本章节《技术规格要求》内容只提及产品主要配置，中标人应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保产品能通过验收和法定计量部门检定。因中标人提供的部件不足够，导致产品不能通过验收和法定部门计量检定，则所欠缺的部件由中标人负责免费提供，且每逾期一天，中标人须向采购人偿付不能通过验收和法定计量部门计量检定的产品总价的2‰的延误金。

4.5 在验收时所发生的一切费用由中标供 应商承担。

4.6 若验收不能符合要求，采购人将按合同商务条款的有关规定执行。

5、技术资料要求

中标人应在设备交货时向采购人提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术操作手册、技术说明书；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

6、专用工具

中标供 应商应向采购人提供安装和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话)，其费用包括在投标总价内。

7、备品备件

中标供 应商应提供设备在质量保证期内所需的备品备件(如果有的话),其费用含在投标总价中。