采购需求

一、采购项目实施的必要性：

品目号1-1、手术显微镜：

泉州市正骨医院始创于1955年，是福建省成立最早的中医骨伤专科公立医院之一，是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科教研为一体的三级甲等中医专科医院。泉州市正骨医院北峰院区建设项目占地面积约100亩，总建筑面积约15万平方米，将建设一栋四层门急诊及医技楼、三栋九层病房护理单元和一栋九层办公综合楼等，新增床位1000张，致力打造成中西医结合骨科微创全国培训基地、全国中医医院医疗网络管理与推广示范基地、南少林正骨文化基地和中医骨伤文化馆。

对于骨科创伤类手术，包括断肢（指）再植、穿支皮瓣、淋巴水肿等等常见创伤类疾病，高倍率手术显微镜系统一直是必备设备。随着人民生活水平的提升，大型创伤类手术日益减少，但是精细的骨科创伤手术日益增多，尤其对于血管、神经、淋巴等细微组织的吻合，是骨科创伤类手术的日益发展趋势。高倍率手术显微镜极大提升了手术的精确度，同时由于后置的远端照明技术，极大地减少并发症和失误的发生，能够有效减少医疗纠纷，使病人能够得到更好的治疗，同时也可以减少手术风险，最大限度保护医院的利益，帮助临床开展更多术式，提高科室和医院整体的治疗水平以及学术水平。新院区北峰院区是医院重点工程，采购1套手术显微镜是非常必要的。

品目号1-2、荧光手术显微镜

泉州市正骨医院始创于1955年，是福建省成立最早的中医骨伤专科公立医院之一，是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科教研为一体的三级甲等中医专科医院。泉州市正骨医院北峰院区建设项目占地面积约100亩，总建筑面积约15万平方米，将建设一栋四层门急诊及医技楼、三栋九层病房护理单元和一栋九层办公综合楼等，新增床位1000张，致力打造成中西医结合骨科微创全国培训基地、全国中医医院医疗网络管理与推广示范基地、南少林正骨文化基地和中医骨伤文化馆。

近年来为了开展脊柱畸形矫正、脊柱疾病及外伤减压稳定等手术，随着脊柱外科枕颈部、腰骶部等高难度手术的大量开展，手术显微镜系统已成为骨科发展的一种必备设备。同时我院拟开展神经外科的手术治疗，这就对手术显微镜的性能提出了更高的要求。先进的荧光手术显微镜，不但可以辅助脊柱外科开展脊柱肿瘤等荧光造影手术，更是神经外科开展脑血管病、脑肿瘤等常见病症的重要武器。目前全国全省的三甲医院超过90%已经配备荧光手术显微镜，荧光手术显微镜对神经外科和脊柱外科这样的中枢神经系统的手术治疗效果，实现了质的提升。同时由于脊柱外科和神经外科这样在中枢神经系统上开展的手术治疗，对安全性的要求是非常高的，一定要最大限度避免发生手术失误，同时又精准实现手术目标，这就更加凸显了荧光手术显微镜的作用。综上所述，荧光手术显微镜的引进，对医院脊柱外科和神经外科的高质量发展，起到了极大的推动作用，同时也更加保障了手术的安全性，最大限度保障医院的利益，帮助临床开展更多术式，提高科室和医院整体的治疗水平和学术水平。新院区北峰院区是医院重点工程，采购1套荧光手术显微镜是非常必要的。

品目号2-1、红外脉冲辐照治疗仪：

泉州市正骨医院始创于1955年，是福建省成立最早的中医骨伤专科公立医院之一，是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科教研为一体的三级甲等中医专科医院。泉州市正骨医院北峰院区建设项目占地面积约100亩，总建筑面积约15万平方米，将建设一栋四层门急诊及医技楼、三栋九层病房护理单元和一栋九层办公综合楼等，新增床位1000张，致力打造成中西医结合骨科微创全国培训基地、全国中医医院医疗网络管理与推广示范基地、南少林正骨文化基地和中医骨伤文化馆。

近年来我院骨科手术量增长较快，术后康复越来越受到医院重视，同时我院也是泉州市运动防护中心挂牌单位，红外脉冲辐照治疗在骨科术后康复和运动损伤康复方面具有独特的临床疗效，其临床适应症包括：1、炎症引发的疼痛：关节炎、关节腔积液(非骨刺引发)、股骨头坏死等。腰颈椎增生压迫神经水肿等疼痛；2、运动性创伤止痛：急性扭伤、韧带拉伤、软组织挫伤、滑膜炎等。红外脉冲辐照治疗仪系统已成为骨科康复必备设备。由于红外脉冲辐照治疗仪具有独特的康复疗效，同时极大地减少并发症的发生，能够有效减少医疗纠纷，使病人能够得到更好的治疗，提高科室和医院整体的治疗水平以及学术水平，新院区北峰院区是医院重点工程，采购1套红外脉冲辐照治疗仪是非常必要的。

品目号2-2、神经肌肉刺激器

泉州市正骨医院始创于1955年，是福建省成立最早的中医骨伤专科公立医院之一，是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科教研为一体的三级甲等中医专科医院。泉州市正骨医院北峰院区建设项目占地面积约100亩，总建筑面积约15万平方米，将建设一栋四层门急诊及医技楼、三栋九层病房护理单元和一栋九层办公综合楼等，新增床位1000张，致力打造成中西医结合骨科微创全国培训基地、全国中医医院医疗网络管理与推广示范基地、南少林正骨文化基地和中医骨伤文化馆。

近年来我院骨科手术量增长较快，术后康复越来越受到医院重视，同时我院也是泉州市运动防护中心挂牌单位，神经肌肉刺激器在骨科术后康复和运动损伤康复方面具有独特的临床疗效，神经肌肉刺激器属于训练类设备，原理是通过激活运动神经实现肌肉激活和肌肉训练的效果。肌肉抑制是术后和伤后常见的临床难题。大脑会出于保护减少对损伤部位周围肌肉的放电，结果是肌肉快速出现萎缩，并且由于大脑放电无法达到目标肌肉，因此主动训练难以达到增加肌肉体积和力量的效果。神经肌肉刺激器（智能无线电刺激系统）通过模拟大脑对运动神经发出动作电位的频率，从而有针对性的训练不同类型的肌纤维，达到增加肌肉体积、增加肌肉力量、改善肌肉抗疲劳能力、增加爆发力等不同的训练要求。神经肌肉刺激器已成为骨科康复发展的一种必备设备。由于神经肌肉刺激器具有独特的康复疗效，同时极大地减少并发症的发生，能够有效减少医疗纠纷，使病人能够得到更好的治疗，提高科室和医院整体的治疗水平以及学术水平，新院区北峰院区是医院重点工程，采购2套神经肌肉刺激器是非常必要的。

品目号2-3、超声波治疗仪

泉州市正骨医院始创于1955年，是福建省成立最早的中医骨伤专科公立医院之一，是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科教研为一体的三级甲等中医专科医院。泉州市正骨医院北峰院区建设项目占地面积约100亩，总建筑面积约15万平方米，将建设一栋四层门急诊及医技楼、三栋九层病房护理单元和一栋九层办公综合楼等，新增床位1000张，致力打造成中西医结合骨科微创全国培训基地、全国中医医院医疗网络管理与推广示范基地、南少林正骨文化基地和中医骨伤文化馆。

近年来我院骨科手术量增长较快，术后康复越来越受到医院重视，同时我院也是泉州市运动防护中心挂牌单位，超声波治疗仪在骨科术后康复和运动损伤康复方面具有独特的临床疗效，有快速强力的镇痛消炎效果，可无创无接触进行治疗，为术后快速有效的进行康复治疗打开窗口，从而能更好的抓住康复的关键期，为患者尽早进行康复治疗、早日恢复健康提供更好的保障。在疗效分析方面，该设备有卓越的镇痛、消炎、去水肿、促进愈合和促进新陈代谢的临床医学效果，患者治疗过程舒适、见效快，大大减少了医疗纠纷的发生。新院区北峰院区是医院重点工程，采购2套神超声波治疗仪是非常必要的。

- 采购清单

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 手术显微镜 | A02320400 医用光学仪器 | 套 | 1 | 135万 |
| 1 | 2 | 荧光手术显微镜 | A02320400 医用光学仪器 | 套 | 1 | 580万 |
| 2 | 1 | 红外脉冲辐照治疗仪 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 套 | 1 | 25万元 |
| 2 | 2 | 神经肌肉刺激器 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 套 | 2 | 18万元 |
| 2 | 3 | 超声波治疗仪 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 套 | 2 | 10万元 |

- 三、具体采购需求

（1）技术要求

品目号1-1、手术显微镜

1、用途说明：用于手足外科显微镜下手术，配备主镜、对手镜、支架臂、光源系统。

2、主要技术参数及配置要求

2.1主刀镜 0-180度可调主刀镜

2.2采用复消色差透镜，保证最佳景深、对比度和清晰度。

▲2.3工作距离：最小工作距离≤200 mm，最大工作距离≥415mm。方便显微微距操作。电动连续变倍，变倍比1：6。

2.4对焦方式：电动聚集，也可手动调焦

2.5 12.5X双目镜筒0°-180°可调。倾角可调，可左右360°旋转，全金属材质。

▲2.6目镜屈光补偿范围≥+5D到-8D。

2.7 放大倍率(12.5×目镜下)：最小放大倍率≤1.9倍 ，最大放大倍率≥18.2倍

2.8全功能手柄开关调节：除常规控制变倍、变焦，更可控制照相录像

2.9配备面对面助手镜，为与主刀镜同样的0-180度镜筒配12.5倍目镜，与主刀享受同轴视野，方便手术配合。

2.10显微镜支架臂为阻尼锁支架，支架高度≥1700mm

2.11支架与主镜均为同一品牌原产地的产品。

▲2.12光源系统：双氙灯照明光源可互相快速切换，主光源和备用光源。

2.13有光亮度自动保护功能：即光亮度随工作距离的变化自动调节的功能，将光亮度限制在对医生眼睛及病患组织均安全的范围内。

2.14有光斑大小随放大倍数的变化自动调节的功能，即照明区域与手术视野相匹配，防止因对病患组织外围照射过多而造成不必要的光/热损伤，保持照明亮度为一个常数。

3、配置清单：

3.1主镜机头 1套

3.2 光源照明系统 1套

3.3 多功能手柄 2个

3.4 防尘套 1个

3.5 落地式阻尼支架 1个

3.6 170毫米长180度倾角可调双目镜筒（主刀镜） 1套

3.7 12.5x广角插入式目镜 2个

3.8 170毫米长180度倾角可调双目镜筒（对手镜） 1套

3.9 12.5x广角插入式目镜 2个

3.10 桥式高保真分光器  1个

品目号1-2、荧光手术显微镜

1、光学部分

1.1光学：全镜组复消色差APO，光学镀膜保护；

▲1.2工作距离：最小工作距离≤200mm，最大工作距离≥625mm，且可在单一物镜下连续变焦；

1.3放大倍数：最小放大倍数≤2.0x，最大放大倍数≥16.2x（12.5x目镜下）；

1.4变焦模式：电动连续变焦（速度可调），同时在主镜上配备手动精细调焦；

1.5定位锁焦功能：在有效工作距离范围内，可任意改变观察角度和观察距离，始终保持视场中心清晰、不失焦；

1.6双激光自动对焦：全内置设计，无需外挂模块；

▲1.7焦距锁定：可通过触控屏上的专用按钮激活“焦距锁定”功能，变焦功能禁用，以便于和激光治疗设备的焦距匹配并联合使用；

1.8变倍模式：电动连续变倍（速度可调），同时在主镜上配备手动变倍旋钮；

1.9调焦变倍联动：自动匹配调焦速度与放大倍率，高倍时调焦速度慢，低倍时调焦速度快；

1.10主刀镜：0-180°可调双目镜筒，可进行多角度设定；

1.11目镜：广角目镜，眼杯高度可调，10x或12.5x可选；屈光补偿范围≥+5D至-6D；

1.12助手镜：侧面双关节旋转立体助手镜，“悬浮”设计且带锁控装置；

1.13对手镜：面对面折叠式对手镜，可实现上下翻转0-180°，轴向旋转360°，前后伸缩的三向变位，覆盖脊柱外科各种手术体位

▲1.14景深：内置景深增强系统，景深大小可切换；

2、照明部分

▲2.1光源：主光源与备用光源皆为≤300W氙灯，集成化设计无外挂，主、备用光源可一键切换，并有氙灯寿命显示；

2.2照明设置：可设置开机照明亮度值；

2.3照明安全控制：可实现光亮度与工作距离联动，光照范围与术野联动，结合自定义照明亮度预警设置，可防止术中组织灼伤；

2.4辅助照明：除主照明外，提供侧向补光辅助照明，解决深腔手术区域照明阴影的问题，可单独开关；

2.5光斑调节：配备手动光斑调节旋钮，可连续无级调节光斑大小；

3、支架部分

3.1四连杆反重力平衡支架

3.2平衡调校方式：无需分步或多次操作，通过机器人平衡系统一键式全自动平衡四连杆支架；

3.3术中平衡：通过触控屏一键术中再平衡；

▲3.4 ≥3种XY移动模式：XY水平移动微调，XY弧面移动微调，定位锁焦式移动微调；

3.5机器人关节锁：智能微电机控制关节移动；

3.6自动感应支架震颤，可智能减震，瞬间稳定支架；

▲3.7定位记忆功能：可精确记忆多个支架工作位置，并可精准复位到该记忆位置，还原手术视野至相同的工作距离、放大倍数等；

3.8智能停放功能：可通过手柄或脚踏智能归位，确保每次关机前自动归位到相同的标准待机位置；

3.9集成化手柄：左右对称，万向关节，可通过触控屏个性化设置各个按钮功能，如：拍照、录像、自动对焦、荧光开关/回放、景深切换等功能；

▲3.10智能消毒罩设计：支架上有消毒罩封闭标记位置，可通过芯片智能启动消毒罩抽真空功能，避免无菌罩术中下坠造成的视野遮挡和污染风险，保证手术安全；

3.11支架限位保护：支架最低限位设计， 距离地面一定高度支架锁定，防止意外跌落，充分保证病人安全；

3.12电磁锁：整机电磁锁可实现二级解锁功能，由手柄进行分项编程控制；

3.13通过脚踏开关可以控制支架及光学主镜的解锁和移动；

3.14支架占地面积：≤820mm*820mm；支架最大水平伸展范围：≥1635mm；

4、操作控制系统

4.1控制面板：触控式控制面板，可以控制光学、支架、影像、荧光等系统功能；

4.2用户设置：可以设置个性化用户参数，数量不限；

4.3患者档案管理：可以建立患者档案，存储患者手术照片、录像等资料；

4.4远程维护：可通过网络直接传输机器状态，工程师可远程收集报告并自动及时诊断维护；

4.5多功能脚踏开关：可以为有线连接或无线连接；

5、影像系统

5.1全高清摄像系统

5.1.1 全高清摄像头：原厂全内置设计，无外露分光器和摄像接口，3-chip，≥1920X1080p分辨率；

5.1.2 原厂一体化双屏高清监视器：一体化≥24英寸双屏高清监视器，≥16：9；

5.1.3 内置高清视频记录和编辑系统；

5.2语音功能：主镜内置麦克风，可同步录音；

5.3实时同步：真正的摄像系统全内置，无需外接端口调节录像，保证高清录制与手术镜下图像完全同步；

5.4照片格式：JPEG，PNG;

5.5数据存储：所有照片和影像可存储于1TB电脑硬盘（HDD）或USB 3.0移动硬盘；

5.6输出界面：HD-SDI，DVI/HDMI；

6、术中血管荧光模块

6.1血管荧光造影模块

6.2造影剂：吲哚菁绿

6.3内置模块：整体荧光模块全内置，不占分光器接口，不影响助手镜对换；

6.4启动模式：可通过手柄按钮一键启动或触控屏启动；

6.5影像品质：清晰度≥1920X1080p，可同时输出至外部监视器；

▲6.6自动增益：荧光亮度增益智能控制，确保术中成像效果清晰可见；

6.7自动侦测：记录荧光影像自动捕获、视频自动记录功能；

▲6.8自动回放：通过自定义集成化手柄可进行自动回放，可显示画中画对比图像；

7、肿瘤荧光造影模块

7.1造影剂：荧光素钠；

7.2内置模块：整体荧光模块原厂一体化全内置，不占分光器接口，不影响助手镜对换；

▲7.3造影设计：原厂研发，荧光模式下可边做边切（肿瘤及荧光标记组织结构呈黄色，正常组织和结构呈自然色，无需反复切换模式）；

7.4造影波长：使用造影剂后，肿瘤组织可在540nm-690nm波长范围的光照下显影。

8、智能导航连接

▲8.1镜内投射功能：可以把导航图像、显微镜参数、荧光造影影像等投射到目镜内，便于术中观察；

8.2有开放的导航连接界面，可呈现三维立体镜内投射图像；

▲8.3导航与手术显微镜之间可实现的智能联动与相互控制，联动的层面不仅局限于机头，而是整机的全面联动；

9、配置清单

9.1	一体化主镜	1套

9.2	180度主刀镜	1个

9.3	悬浮助手镜	1个

9.4	折叠式对手镜	1个

9.5	大臂展数字化支架	1套

9.6	双光束照明装置	1套

9.7	术中血管荧光造影系统	1套

9.8	术中肿瘤荧光造影系统	1套

9.9	一键全自动平衡系统	1套

9.10	双激光自动聚焦模块	1套

9.11	机身屏幕	2个

9.12	原厂无菌罩（含物镜保护镜）	2盒

品目号2-1、红外脉冲辐照治疗仪

（一）基本要求

1、治疗源：

1.1 治疗光源：卤素光源。

▲1.2 输出功率 ≥ 750W（提供第三方检测机构出具的检测报告进行佐证）

1.3输出方式：连续输出。

1.4 光源光谱波长范围：590-1400nm

1.5治疗深度 ≥ 10CM

1.6 光辐照强度

★1.6.1光密度：在出光口25CM处光辐照强度经检测≥1800mw／cm2。

2、治疗时间：

2.1液晶计时器，时间设定可自由调整。

2.2照射时间设备范围：开机8小时内可连续照射，无需停机散热。

2.3可按步进1min连续可调设置总的治疗时间，无任何误差，治疗时间结束时自动关机。

3、治疗主机外壳温度：不超过41℃.

4、散热装置：

4.1  风冷散热

4.2  散热装置适用时限≥8000H

（二）支撑系统：

1、万向轮移动.

2、可液压升降，垂直移动距离100cm-180cm.
（三）配置：设备主机1台；液压杆1个；设备底座1个；安全距离杆1个；万向轮4个；防护眼镜1副；电源线1根；说明书1本。

品目号2-2、神经肌肉刺激器

1、具备以下肌肉智能：

1.1 Mi-Range：从生理学角度定制电刺激，以获得更好的舒适度和效率；

1.2 Mi-Tens–在不引起肌肉抽动的电刺激强度下实现TENS治疗功能；

1.3 Mi-Range–自动检测达到最佳治疗效果的最低刺激强度；

1.4 Mi-Action–当设备检测到肌肉的自主收缩时，自动诱发电刺激；

2、STD主机遥控器：1台

3、程序总数≥20个

4、程序类别：康复训练≥5个分训练级别

5、疼痛管理：≥7个

6、血液循环：≥5个

7、体能训练：≥3个训练级别

8、电刺激通道数：四条独立、可分别调节的通道

9、电刺激能量等级：0~999，共1000级

10、电刺激频率：1~150Hz

11、脉冲振幅：30~400μs

12、波形：对称方波脉冲

13、脉冲强度：0～120mA

14、脉冲强度增量 ：以最小增量0.25mA分为0到 999级可调节范围

15、最大电荷量(每脉冲)：≥微库伦

16、标准没冲上升时间：≥3us（最大电流的20～80%）

17、屏幕：QVGA全彩液晶屏

18、电池：可充电锂电池

19、零压充电时间：≤3.5小时

20、电极片类型：5x5单扣，5x10单扣，5x10双扣  
21、配置
21.1 遥控器 数量：1

21.2 电刺激电极盘 数量：4

21.3 智能型4通道扩展底座 数量：1

21.4 AC适配器 数量：1

21.5 扩展底座USB线 数量：1

21.6 小电极袋(5x5cm单头电极片) 数量：2

21.7 大电极袋(5x10cm单头电极片) 数量：2

21.8 大电极袋(5x10cm双头电极片) 数量：2

21.9 CD/USB格式的用户手册和使用指南 数量：1

21.10 快速指南/警告说明书 数量：1

21.11  凝胶瓶 数量：1

21.12 运动点笔 数量：1

21.13 便携箱 数量：1

21.14 挂绳 数量：1

21.15 白色保护套 数量：1

21.16 彩色电极盘芯片组 数量：1

品目号2-3、超声波治疗仪

1、单通道超声波，双通道输出，可同时连接两个治疗头。内置≥72个预设处方专家型临床数据库，具备详尽的治疗指导方案，包括治疗部位肌肉、骨骼及皮肤的图示，针对不同病症内置相应的治疗周期、治疗剂量参数、操作要点以及临床注意事项等等。

2、可自定义治疗处方并保存（≥150个存储空间）。

4、内置与治疗处方相连的患者数据库（≥150个存储空间）。

5、≥5.7英寸高分辨率智能彩色触摸屏，易于操作。

6、包括中文等其他≥17种语言的操作界面。

7、三种操作模式：病症模式、处方模式、专家模式；实时显示治疗参数，监控治疗过程。

8、自动测试识别所连接的配件。

9、可与PC和电脑网络互联升级软件，也可组合升级其它物理因子。

10、可编程序列。

11、具有音量调节，显示屏颜色和亮度设置，屏保，自动关机功能，多种屏幕外框颜色可供选择。

12、自动检测探头与患者接触功能，环状LED指示灯和百分比条形图实时指示。

13、双频（1MHz和3MHz）超声波治疗头，具有符合人体工程学的直握手柄和横握手柄，治疗探头防水设计，可进行水中治疗。

14、在10-150Hz频率范围内进行连续式和脉冲操作。

15、多频率探头治疗面积5cm2，允差±5%

输出强度：连续模式  最大输出:2W/cm2  输出功率：8.8W

脉冲模式最大输出:3W/cm2  输出功率：13.2W

16、占空比:5-100%间任意可调, 以1%幅度调节；≥4种常用预设占空比。

17、BNR（波束不均匀比率）：＜5。

18、可与电疗进行多种不同方式的组合叠加治疗。

19、计时器：1秒至30分00秒。

20、可调节数值调节步幅：强度：0.1W/cm2；调制频率：10Hz,允差±5%；占空比：1%,允差±5%；治疗时间：1秒，允差±5%。

21、使用环境：探头支架2个周围温度：-10℃—+55℃

湿度：25%-85%气压：650hPa-1100hPa

22、主机位置：垂直站立

23、电源：主机最大输入：80VA±5VA电源电压（可转换）～99V-126V（115V nominal）,AC ～198V-252V（230V nominal）,AC 频率：50Hz- 60Hz

24、设备保护等级 Ⅱ

25、外部可替换保险丝：1×T1.6A/250V，保险丝管5×20mm

26、电源开关：位于仪器后部（0和I两个位置）

（2）商务要求

1、交付地点：采购人指定地点

2、交付时间：收到供货通知 (30) 天内

3、交付条件：验收合格后交付

4、是否收取履约保证金：否

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 自货物交付后30个工作日内，采购方应依照双方确定标准对货物的质量进行验收，验收不合格的，可向供应商提出异议。供应商应在接到异议后一周内进行更换，直至验收合格。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 100 | ①合同签订生效后支付30%预付款；②设备到货，安装调试、最终验收合格后30日内支付合同金额的60%货款；③验收合格满1年后支付10%货款。 注：根据《泉州市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》泉财采【2022】169号文要求，如中标人为中小企业则按以下方式进行支付：①合同签订生效后支付50%预付款；②设备到货，安装调试、最终验收合格后30日内支付合同金额的40%货款；③验收合格满1年后支付10%货款。 |

（一）技术服务要求：

1、安装调试要求:

1.1由中标人负责设备的现场安装和调试，在接到用户通知后派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格（由采购单位签字确认，附验收报告）；安装须符合我国国家有关技术规范和技术标准。

1.2中标人应在货物运抵现场一周前，向招标人提供安装调试及运行的进度计划表。

1.3在设备的安装、调试、试运行期间，中标人安装调试人员一切费用自理。

1.4中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场,清理妥当,费用由中标人负责。

1.5中标人提供的设备、材料及施工用具，在进入采购人安装地现场后的保管，由中标人负责；中标人在安装地现场施工人员的安全、保险、食宿，由中标人负责。

2、培 训要求

2.1现场培训：中标人在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

2.2专门培训：中标人就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方1名技术人员，直到采购人受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

2.3培训方式：技术培训、操作培训。

2.4此项费用应包含在投标总价中。

3、质保期和售 后服 务要求

★3.1质保期:1年（厂家或国家有更长质量保证期限规定的从其规定），从验收合格双方签字之日起计算。

3.2 产品实行终身维修。保修期内如出现因设 计、制造、运输、装卸等原因造成的质量问题，中标人应无偿负责维修、更换。保修期后出现故障，只收取基本维护费用。质量保修期内若产品在运行中发生问题，中标人应在24小时内派专业技术人员到现场进行维修和更换零部件或更换新产品等服务。质量保修期后，中标人有接到故障处理通知的，技术人员应在48小时内到达购采购人地点做好产品维修。此项费用包含在投标报价中。

3.3在保修期以后，保证用户在设备正常使用寿命期内，以合理价格购买到零配件和易损件，但只能收取配件费，不收人工服务费。

4、验收标准和验收方法

4.1 验收标准：设备按国家相关标准、招标文件及合同中相关条款要求进行验收。产品质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数。除采购文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但采购文件未列明的情形，则中标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。中标 后应向采购人提供其产品符合国家强制规定的证明材料。否则采购人有权视为验收不合格。

4.2 验收程序：货物验收分中标人出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

4.2.1 出厂检验：中标人在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标人应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证，结果必须符合4.1验收标准的要求。

4.2.2 安装调试检验：设备安装、调试过程，中标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定。检验记录应真实并提供给采购人。

4.2.3 最终验收：设备安装、调试结束后，由中标人负责并会同采购人及有关部门或专家（如需）按第4.1款规定的标准要求进行最终验收。发现虚假响应参数，将不予以验收。

4.3 中标人对国内交货的货物应单列清单注明。属于进口货物的须提供报关单等相关完税证明。如需办理进口手续，所需费用由中标人承担并负责办理相关手续。

4.4 本章节《技术规格要求》内容只提及产品主要配置，中标人应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保产品能通过验收和法定计量部门检定。因中标人提供的部件不足够，导致产品不能通过验收和法定部门计量检定，则所欠缺的部件由中标人负责免费提供，且每逾期一天，中标人须向采购人偿付不能通过验收和法定计量部门计量检定的产品总价的2‰的延误金。

4.5 在验收时所发生的一切费用由中标供 应商承担。

4.6 若验收不能符合要求，采购人将按合同商务条款的有关规定执行。

5、技术资料要求

中标人应在设备交货时向采购人提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术操作手册、技术说明书；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

6、专用工具

中标供 应商应向采购人提供安装和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话)，其费用包括在投标总价内。

7、备品备件

中标供 应商应提供设备在质量保证期内所需的备品备件(如果有的话),其费用含在投标总价中。