采购需求

一、采购项目实施的必要性：

品目号1-1、高频电刀：

泉州市正骨医院始创于1955年，是福建省成立最早的中医骨伤专科公立医院之一，是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科教研为一体的三级甲等中医专科医院。泉州市正骨医院北峰院区建设项目占地面积约100亩，总建筑面积约15万平方米，将建设一栋四层门急诊及医技楼、三栋九层病房护理单元和一栋九层办公综合楼等，新增床位1000张，致力打造成中西医结合骨科微创全国培训基地、全国中医医院医疗网络管理与推广示范基地、南少林正骨文化基地和中医骨伤文化馆。

高频电刀（高频手术器）是一种取代机械手术刀进行组织切割的电外科器械。它通过有效电极尖端产生的高频高压电流与肌体接触时对组织进行加热，实现对肌体组织的分离和凝固，从而起到切割和止血的目的。因为高频电刀可同时进行切割和凝血，在机械手术刀难以进入和实施的手术中（如：腹部管道结扎、前列腺尿道肿物切除）得以普遍应用，越来越多地应用在各种内窥镜手术，如：腹腔镜、前列腺切镜、胃镜、膀胱镜、宫腔镜等手术中。与普通的电外科手术刀相比，高频电刀更适应手术部位，且操作更简单，性能价格比也更加合理，优越性比较好，在临床上采用高频电刀可大大缩短手术时间，减少患者失血量及输血量，从而降低并发症及手术费用。新院区北峰院区是医院重点工程，采购10套高频电刀是非常必要的。

品目号1-2、电动止血仪

泉州市正骨医院始创于1955年，是福建省成立最早的中医骨伤专科公立医院之一，是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科教研为一体的三级甲等中医专科医院。泉州市正骨医院北峰院区建设项目占地面积约100亩，总建筑面积约15万平方米，将建设一栋四层门急诊及医技楼、三栋九层病房护理单元和一栋九层办公综合楼等，新增床位1000张，致力打造成中西医结合骨科微创全国培训基地、全国中医医院医疗网络管理与推广示范基地、南少林正骨文化基地和中医骨伤文化馆。

电动止血仪是一种新型智能型的骨科手术治疗工具,是采用电脑数字化控制,带有电子控制并有定时报警系统的止血仪。电动止血仪适用于骨折复位内固定术、四肢手术、关节手术、神经、肌腱、血管探查、修复、吻合术、截肢术等等。能有效地控制了术中出血量，确保切口无渗血，达到术野清晰，方便手术者操作，缩短手术时间。新院区北峰院区是医院重点工程，采购11套电动止血仪是非常必要的。

品目号1-3、高频电外科氩气工作系统

泉州市正骨医院始创于1955年，是福建省成立最早的中医骨伤专科公立医院之一，是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科教研为一体的三级甲等中医专科医院。泉州市正骨医院北峰院区建设项目占地面积约100亩，总建筑面积约15万平方米，将建设一栋四层门急诊及医技楼、三栋九层病房护理单元和一栋九层办公综合楼等，新增床位1000张，致力打造成中西医结合骨科微创全国培训基地、全国中医医院医疗网络管理与推广示范基地、南少林正骨文化基地和中医骨伤文化馆。

高频电外科氩气工作系统在开放性手术、胸腹腔镜手术、消化道内镜、支气管镜等手术中被广泛应用。高频电外科氩气工作系统的应用范围和被接受程度迅速提高，一方面是因为氩气不易与生物组织发生反应而引起炭化，另一方面也是因为它较其他技术更为低廉。高频电外科氩气工作系统具有电凝深度浅表均匀、无炭化、能够自动搜索病变组织等特性，已成为临床上最广泛应用的治疗手段之一。综上所述，高频电外科氩气工作系统不但提高了手术的安全性和治疗质量，还推动了新兴外科技术，如内镜外科和腹腔镜外科的飞速发展。同时高频电外科氩气工作系统能为外科手术提供了功能更全面的治疗手段。拥有1套高频电外科氩气工作系统能对新院区北峰院区的多学科建设以及发展能起到重要作用。

品目号1-4、电刀废气烟雾处理器

泉州市正骨医院始创于1955年，是福建省成立最早的中医骨伤专科公立医院之一，是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科教研为一体的三级甲等中医专科医院。泉州市正骨医院北峰院区建设项目占地面积约100亩，总建筑面积约15万平方米，将建设一栋四层门急诊及医技楼、三栋九层病房护理单元和一栋九层办公综合楼等，新增床位1000张，致力打造成中西医结合骨科微创全国培训基地、全国中医医院医疗网络管理与推广示范基地、南少林正骨文化基地和中医骨伤文化馆。

近几年，特别是新冠疫情的影响，手术烟雾中气溶胶对医护人员的危害越来越受到重视。电刀废气烟雾处理器于手术部位排除烟雾，开放手术可卡钳在电刀刀笔上与排烟管连接，使烟雾排入过滤滤芯，腔镜手术可连接Trocar，使烟雾排入过滤滤芯，强大的吸力，使烟雾在手术部位被抽吸，是真正可将高危手术烟雾消除于起始点的移动式抽吸过滤排烟系统，为长期接触高风险烟雾的开放或腔镜术操作医生和护理人员，提供安心可靠的健康守护。新院区北峰院区是医院重点工程，采购4套电刀废气烟雾处理器是非常必要的。

- 采购清单

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 高频电刀 | A02322400 手术室设备及附件 | 套 | 10 | 150万元 |
| 1 | 2 | 电动止血仪 | A02322400 手术室设备及附件 | 套 | 11 | 220万元 |
| 1 | 3 | 高频电外科氩气工作系统 | A02322400 手术室设备及附件 | 套 | 1 | 55万元 |
| 1 | 4 | 电刀废气烟雾处理器 | A02322400 手术室设备及附件 | 套 | 4 | 80万元 |

- 三、具体采购需求

（1）技术要求

品目号1-1、高频电刀

（一）技术参数

1、适用范围：配合单极和双极附件处理组织切割和凝血

2、输出功率≥300W

★3、输出频率≥434KHz

4、输出特性：浮地式（隔离式）输出

5、CF型设备/防除颤器，可用于心脏类手术，可防除颤器放电

6、主机采用智能组织感知技术：具备自动调节技术，可控制所有的模式和效果。控制主机输出恒定电流，恒定功率，恒定电压；减少电容耦合及视频干扰，最大限度减少火花发生。

▲7、显示屏：液晶触摸屏

8、系统设置：具备系统选择，维修记录，错误记录，语音选择等功能

9、具备病人回路电极监控器（REM）系统，降低负极板烫伤风险

9.1 监测阻抗范围：5-135欧姆，访问电流<100μA，

9.2 当监测到接触电阻较初始电阻增大40%（以较小值为准）时，REM报警系统启动，同时高频电刀输出停止。

10、单极切割模式≥二种：纯切，混切

10.1	纯切：功率1-300W    峰值电压≥1287V

10.2	混切：功率1-200W    峰值电压≥2178V

11、智能模式VALLEYLAB：功率1-200W    峰值电压≥2783V

11.1	智能模式功能：将止血与分离结合在一起，减慢移动速度以提高止血效果，或加快移动速度以实现快速切割效果

11.2	智能模式器械：具备三按钮刀笔

11.2.1	黄色（切割）按钮可启动切割功能

11.2.2	透明（VALLEYLAB）按钮可启动止血功能并同时提供切割

11.2.3	蓝色（凝血）按钮可启动凝血功能

11.2.4	器械上双滑块控件：通过滑动控件，在无菌区调整模式和功率输出

12、单极凝血模式≥三种：软凝，电灼，喷凝

12.1	软凝：功率1-120W    峰值电压≤264V

12.2	电灼：功率1-120W    峰值电压≤3448V

12.3	喷凝：功率1-120W    峰值电压≤3932V

★13	普通双极模式≥三种：精确，标准，宏

13.1	精确：功率1-70W    峰值电压≤284V

13.2	标准：功率1-70W    峰值电压≤415V

13.3	宏：功率1-70W    峰值电压≤530V

▲14	双极效果≥三种：低，中，高

14.1	低效果：功率1-15W    峰值电压≤415V

14.2	中效果：功率16-40W    峰值电压≤214V

14.3	高效果：功率45-95W    峰值电压≤462V

15、精确模式、标准模式和宏模式与低模式、中模式、高模式是不一致的；每一个双极模式和效果都有它的独特输出。

16、演示模式：具备演示模式功能，方便教学或检修

17、排烟系统：具备排烟系统连接功能

18、心电图（EKG）消隐功能：提供互连线插口，用于向心电图设备发送信号。

19、以太网：对设备执行维修操作

20、USB连接：对设备进行维修操作

21、氩气发生器连接：具备连接同品牌氩气刀功能

22、脚踏开关连接：可同时连接①单极脚踏开关②双极脚踏开关③三踏板脚踏开关

（二）配置要求

1、主机  1台

2、单极脚踏开关1只

3、双极脚踏开关1只

品目号1-2、电动止血仪

1、外观

1）	高：≤29.5cm，宽：≤20.6cm，深：≤25.4cm

2）	重量：≤5.2 Kg（包括电源线）

3）	液晶屏：屏幕尺寸≥7.0英寸，彩色

4）	机身自带架夹，可安装在输液架上

2、操作

1）	触屏操作，多种语言界面可供选择（包含中文）

2）	每次开机时，机器自动执行自我诊断和自我校准，确保手术安全

3）	非安全状态时，自动报警 （国际报警标准 60601-1-8）

4）	袖带放气时，有滑动延迟，需长按≤2s

3、工作范围

1）	压力范围：	45-600mmhg，增量为1mmhg，精度为±4mmhg。高压二次确认设置：如果设置压力超过400mmhg，则会显示再次确认的黄色图标。

2）	时间范围：1-240分钟，增量为1分钟

3）	备用电池：内置锂电池，最长工作时间≥360分钟

4、袖带

1）	双袖带设计，可同时进行≥2个不同压力的手术

2）	袖带规格：8in - 30 in，颜色区分，使用于全部病人和四肢

3）	独特的扇形袖带设计，满足各种形态的四肢

4）	袖带宽幅设计，接触面积多，降低患者不适

5）	选择可重复使用或一次性使用无菌袖带，避免交叉感染

6）	单向锁定气管接头，防止气管意外脱落

5、其他

1）	内置袖带检测程序

2）	内置统计程序，记录手术数据

品目号1-3、高频电外科氩气工作系统

1、最大功率≥300W

▲2、可升级同品牌水刀模块

- 液晶屏幕显示界面, 菜单式操作，具有手术参数预设功能和操作界面文字提示功能。

4、具有PPS功率峰值系统、自动功率调节输出系统。
5、带智能电压和电弧调节技术，能根据术中组织的需要动态输出所需功率。
6、模块化设计，可对软件和硬件进行持续升级。
7、具有高能水下切割和多脂肪组织切割的高能电切功能。
8、电切模式≥3种，功率在使用范围内以1W为单位可调：
9、自动电切模式：功率调节范围10-300W，最大峰值电压≤740伏
10、无血电切模式：功率调节范围10-200W，最大峰值电压≤1450伏
11、高能电切模式：功率调节范围10-300W，最大峰值电压≤950伏
12、电凝模式≥5种，功率可在使用范围内以1W为单位可调：
13、柔和电凝模式，功率调节范围5-200W，最大峰值电压≤190伏
14、强力电凝模式，功率调节范围5-120W，最大峰值电压≤1800伏
15、喷射电凝模式，功率调节范围5-120W，最大峰值电压≤4300伏
16、经典电凝模式，功率调节范围5-60W，最大峰值电压≤1430伏
17、双极电凝模式，功率调节范围1-120W，最大峰值电压≤190伏，电凝效果调节≥8级

18、最大峰值电压≤4300伏，低电压更安全。

19、具有氩等子凝固系统（氩气刀）：用于术中止血和组织的失活，氩气控制器与高频电刀分体式设计。

20、双极电凝最大功率要求达到≥120瓦，具有脚踏启动和自动启动，自动延时启动功能。

21、具有氩气流量输出的监测系统及电极末端压力自动恒定系统 。

22、APC软管具有色环标记，有多种喷口方向的软管可供选择。
23、具有工作信号、报警信号、故障报告文字显示功能，错误报警记忆功能。
24、可存储操作程序≥9套,操作方便。
25、具有自检功能、 外接器械检测功能、输出错误监视功能。
26、具有中性电极安全系统，可消除“边缘热效应”，可自动持续检测中性电极与设备及病员连接是否正确、接触状态、接触面积、电流密度与电流平衡，在出现危险时可自动关闭功能输出并通过文字显示及声音信号报警。在主机操作界面可设置专用于小儿的术中监控模式，可配备同品牌的小儿负极板，新生儿负极板。

27、配置

27.1	高频电外科设	1台

27.2	中性电极	5片

27.3	中性电极连接电缆 	1条

27.4	双脚踏开关	1个

27.5	单极连接电缆	1条

27.6	氩气控制器	1台

27.7	氩气电极	1支

27.8	减压阀	1个

27.9	固定件	2套

27.10	台车	1台

27.11	氩气瓶	1瓶

品目号1-4、电刀废气烟雾处理器
1、主机要求

1.1主机尺寸：≤高20.5厘米*宽36厘米*深48厘米。

1.2主机构成：由烟雾抽吸装置，烟雾捕获装置，烟雾过滤装置组成

2、过滤

2.1过滤效果：过滤0.12微米颗粒效果达≥99.999%。

3、电气标准

3.1电压运行范围：100-132V，50-60赫兹；最大值：200-240V，50-60赫兹

4、耗材

4.1电刀笔：须有原厂配套电刀笔

4.2滤芯：须有原厂滤芯

4.3双极特性：可接机器人等其他设备来控制电刀输出和停止。

5、功能

5.1与电刀联动：可与Force FX等电刀主机同步联动（电刀激发时抽吸）

5.2脚踏：可由脚踏控制

6、电磁兼容性

6.1电磁兼容性：IEC 60601-1-2

（2）商务要求

1、交付地点：采购人指定地点

2、交付时间：收到供货通知 (30) 天内

3、交付条件：验收合格后交付

4、是否收取履约保证金：否

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 自货物交付后30个工作日内，采购方应依照双方确定标准对货物的质量进行验收，验收不合格的，可向供应商提出异议。供应商应在接到异议后一周内进行更换，直至验收合格。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | ①合同签订生效后支付30%预付款；②设备到货，安装调试、最终验收合格后30日内支付合同金额的60%货款；③验收合格满1年后支付10%货款。 注：根据《泉州市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》泉财采【2022】169号文要求，如中标人为中小企业则按以下方式进行支付：①合同签订生效后支付50%预付款；②设备到货，安装调试、最终验收合格后30日内支付合同金额的40%货款；③验收合格满1年后支付10%货款。 |

（一）技术服务要求：

1、安装调试要求:

1.1由中标人负责设备的现场安装和调试，在接到用户通知后派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格（由采购单位签字确认，附验收报告）；安装须符合我国国家有关技术规范和技术标准。

1.2中标人应在货物运抵现场一周前，向招标人提供安装调试及运行的进度计划表。

1.3在设备的安装、调试、试运行期间，中标人安装调试人员一切费用自理。

1.4中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场,清理妥当,费用由中标人负责。

1.5中标人提供的设备、材料及施工用具，在进入采购人安装地现场后的保管，由中标人负责；中标人在安装地现场施工人员的安全、保险、食宿，由中标人负责。

2、培 训要求

2.1现场培训：中标人在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

2.2专门培训：中标人就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方1名技术人员，直到采购人受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

2.3培训方式：技术培训、操作培训。

2.4此项费用应包含在投标总价中。

3、质保期和售 后服 务要求

★3.1质保期：≥1年（厂家或国家有更长质量保证期限规定的从其规定），从验收合格双方签字之日起计算。

3.2 产品实行终身维修。保修期内如出现因设 计、制造、运输、装卸等原因造成的质量问题，中标人应无偿负责维修、更换。保修期后出现故障，只收取基本维护费用。质量保修期内若产品在运行中发生问题，中标人应在24小时内派专业技术人员到现场进行维修和更换零部件或更换新产品等服务。质量保修期后，中标人有接到故障处理通知的，技术人员应在48小时内到达购采购人地点做好产品维修。此项费用包含在投标报价中。

3.3在保修期以后，保证用户在设备正常使用寿命期内，以合理价格购买到零配件和易损件，但只能收取配件费，不收人工服务费。

4、验收标准和验收方法

4.1 验收标准：设备按国家相关标准、招标文件及合同中相关条款要求进行验收。产品质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数。除采购文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但采购文件未列明的情形，则中标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。中标 后应向采购人提供其产品符合国家强制规定的证明材料。否则采购人有权视为验收不合格。

4.2 验收程序：货物验收分中标人出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

4.2.1 出厂检验：中标人在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标人应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证，结果必须符合4.1验收标准的要求。

4.2.2 安装调试检验：设备安装、调试过程，中标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定。检验记录应真实并提供给采购人。

4.2.3 最终验收：设备安装、调试结束后，由中标人负责并会同采购人及有关部门或专家（如需）按第4.1款规定的标准要求进行最终验收。发现虚假响应参数，将不予以验收。

4.3 中标人对国内交货的货物应单列清单注明。属于进口货物的须提供报关单等相关完税证明。如需办理进口手续，所需费用由中标人承担并负责办理相关手续。

4.4 本章节《技术规格要求》内容只提及产品主要配置，中标人应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保产品能通过验收和法定计量部门检定。因中标人提供的部件不足够，导致产品不能通过验收和法定部门计量检定，则所欠缺的部件由中标人负责免费提供，且每逾期一天，中标人须向采购人偿付不能通过验收和法定计量部门计量检定的产品总价的2‰的延误金。

4.5 在验收时所发生的一切费用由中标供 应商承担。

4.6 若验收不能符合要求，采购人将按合同商务条款的有关规定执行。

5、技术资料要求

中标人应在设备交货时向采购人提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术操作手册、技术说明书；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

6、专用工具

中标供 应商应向采购人提供安装和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话)，其费用包括在投标总价内。

7、备品备件

中标供 应商应提供设备在质量保证期内所需的备品备件(如果有的话),其费用含在投标总价中。