## 需求表
附件一：需求表
序号 | 设备名称 | 数量 | 最高限制价
1 | 24小时动态血压监测仪 | 2套 | 2万元/套
一、配置清单（不能低于以下配置）（含在总价）
24小时动态血压监测仪主机2台
需配套提供读取、分析数据和出报告的笔记本电脑(2台)，设备具备可对接到院内LIS信息系统的功能
动态血压软件优盘4个
动态血压USB数据线4个
大号成人袖帶4个
中号成人袖帶4个
袖带内衬4个
二、主要技术参数及性能要求
1、全玻璃面板，体积小，重量≤160g，方便受检者佩戴
2、OLED彩色屏幕显示，能够清晰显示时间、电池电量、血压测量结果
3、扇形设计的袖带和手臂的贴合，保证患者佩戴舒适性；袖带延长管连接处采用自锁结构，能够快速连接、更换袖带
4、灵活的数据传输方式，支持type C或无线蓝牙的方式进行数据传输、读取
5、防水等级：支持IP22防水等级
6、供电要求：直流电源，2节AA电池供电
7、电池仓拉绳设计，方便医生日常电池的更换；
8、支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析
9、支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况
10、数据存储器：闪存储存，至少可存储300组数据
11、测量方法：示波法
12、量程：0 mmHg~300 mmHg，精度：±3 mmHg (±0.4kPa)
13、压力测量范围：10 mmHg~290 mmHg，最大平均误差：±5 mmHg（0.67kPa），最大标准偏差：8 mmHg（1.07kPa）
14、脉率测量范围：40 bpm~240 bpm
15、过压保护：当血压测量压力值超过297mmHg±3mmHg时，开启过压保护
16、监测时长：24小时
17、监测间隔：5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟可调
18、安全系统：最大充气气压为300 mmHg，最大测量时常为120s
19、能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库，方便医生快速编写诊断结论
20、具有智能检索功能，支持对病例进行快速查找
21、可自动删除已读取数据，防止病人数据混淆
22、具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具，能够更加直观的分析数据
23、支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断
24、相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间
25、提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置，灵活的配置满足多样化的需求
26.临床验证：通过ESH临床验证（需提供第三方检测机构出具的具有“CMA”标识或中国药检标识的检测报告。
三、商务条款
1、交货时间：合同签订并接院方通知后15日内。
2、免费保修期：系指中标供应商提供的产品在非使用者人为破坏情况下，出现任何质量问题造成产品不能使用时，由中标供应商免费维修、更换以确保产品正常使用的时间期限。此时间期限从设备验收合格之日起计算。具体是指设备验收合格后3年内 。
3、中标方应保证设备是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），设备到达院方安装现场时外包装应完好无损。进口产品生产日期在采购人收到货物日期前12个月内，国产产品生产日期在采购人收到货物日期前6个月内，最新生产批次且经检验合格的产品。
4、中标方应随设备向院方交付设备中文版《使用说明书》《医疗器械生产企业许可证》《医疗器械经营企业许可证》《医疗器械注册证》等与本合同设备使用有关的所有资料。如为进口设备，中标方还应提供进口设备原产地证、检测报告、《进口医疗器械注册证》、检验检疫证明、进口报关手续等资料。
5、验收日期前中标方必须完成合同约定的各项培训，包括对院方相关人员进行设备使用培训及日常保养培训并提供培训记录。现场验收时中标方需提供必要的技术支持并协助院方完成各项指标和功能的测试，否则因验收延误产生的后果由中标方负责。
6、货到安装、调试验收合格后，中标方应按本合同全额价款出具正规税务发票。
7、设备出现故障时中标方应在接到院方通知时4小时响应，24小时内到位，若中标方未能在24小时内消除障碍，院方有权聘请第三方消除障碍，所发生的费用由中标方全部承担。
8、如中标设备需要医院信息端口，则由中标方负责医院信息系统端口连接的安装工作及费用，医院协助中标方完成信息系统安装，确保设备稳定运行。