## 附件一
附件一：需求表
序号 | 需求产品名称
1 | 一次性双极射频等离子体手术电极
具体参数要求：
1、适用手术：脊柱内镜技术，单侧双通道技术等内镜手术下颈椎病的间盘消融减压术、腰椎病的间盘消融减压术、椎管减压术、椎体滑脱等手术。
2、适配主机：需适配邦士ARS 700等离子射频系统主机，若无法直接匹配需提供转接头（2个）。
3、尺寸要求：产品具备多种直径规格可选择，直径范围为2.5mm-4.0mm，产品具备多种长度规格可选择，长度范围为130mm-150mm，电缆线长度≥3m。
4、材质要求：高端绝缘材料和耐腐蚀金属电极。
5、产品外观要求：各部件组装后衔接安全可靠，无松动，刀头及部件外观应清洁，无明显划痕，无毛刺、溢胶，电极与电缆线应通良好。
6、该产品经环氧乙烷灭菌，无菌状态提供。
7、产品具有良好的耐腐蚀性，可通过沸水试验测试中规定的b级要求。
8、用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。
9、该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管(部分刀头无)和滴注管(部分刀头无)组成。
10、刀头含有吸引软管和滴注生理盐水功能。
11、交流电压0~360Vrms,100KHz~5MHz。
12、功能参数：①椎管外用45度，90度电极功率强手术效率高，前端绝缘设计避免神经组织损伤。②椎管内电极前端可伸缩，长度可调节，切割消融凝血剥离一体化，使用更加方便安全。③一体化电极:工作长度≤135mm，前端工作电极可伸缩设计，伸出直径≥1mm，回缩直径≥3mm，伸出及回缩状态下可单独工作，工作角度≥30度。
13、该产品需在药品和耗材招采管理系统上挂网。
备注：以上参数要求需按顺序提供佐证材料。